附件三 ：

重症医学科电子支气管内窥镜参数要求

1.操作手柄：

▲1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

▲1.3 插入管外径≤5.2mm ，工作管道内径≥2.8mm。

1.4 插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

1.5 视场角≥120°。

1.6景深：3-100mm。

1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

▲1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

▲1.10 吸引阀座一体式防脱设计。

▲1.11操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。

1.11.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

1.11.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

1.11.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

1.12 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.13 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接。

1.14 操作部防水等级≥IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

1.15 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

2.图像处理器：

▲2.1.配备≥4.0英寸手持式显示屏。

2.2.显示屏高宽比为1：1，最大视野可达170°。

2.3.电容式触摸屏。

▲2.4.高清视频信号输出分辨率≥720×720。

2.5.开机时间≤3秒，一键开机即能使用。

▲2.7.配备有外置存储卡，可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放至少约80万张拍摄图片。

2.8.本机上可实时回放视频及照片。

2.9.采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度。

▲2.10.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。

2.11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

▲2.12.具有≥2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。

2.13.图像可全屏显示。

2.14.亮度调节：三级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

2.15.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

2.16.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。

2.17.色彩还原性≥4级。

2.19.采用翻盖式结构可角度调节≥133°。

2.20.采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

（备注：带▲为核心技术参数）