# 附件三：

# 呼吸振荡排痰系统技术参数

1、组成与使用：系统由主机和配件组成；

1.1 主机包括：空气脉冲器和显示屏、ABS外壳等；

★1.2 配件包括：可充气的气囊和通气管路，为保证配件安全有效的使用，其中的主要配件充气气囊在注册时必须明确分为背心型或束带型两种（必要时提供注册证登记表核查）；

★1.3 配件要求：由于充气背心为易损配件，充气背心肩部调节位置除魔术贴外，应提供额外固定方式，以便延长使用时间，（必要时提供样品验证）；

★1.4操作方式：使用橡胶按键，并且每个参数变量的改变，必须有单独的按键与其对应；

1.5 背心可提供能拆卸带单独气囊的背心和专人专用的单层背心。

2、 工作参数

2.1频率范围：1HZ—20HZ，20个档位连续可调，步距1Hz，强度范围0.3——3.8kpa,按照15个等级进行调节,步距0.25kpa；

2.2时间范围：1-99min连续可调,步距1min；

2.3 具备手动和自动两种模式；

★2.4 每种模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止；

★2.5 设备的工作总时间自动累计，可通过模式选择键随时查询；

3、其他要求

3.1 配有设备的外观专利证书，受国家专利保护，避免产权纠纷。

3.2 专用台车要求：台车为整体金属铝合金材质，可升降，并且台车和主机可以由螺丝等方式固定在一起，安全牢固。

（注：★为核心技术参数）

空气波压力循环治疗仪技术参数

1. 具有国家规定的医疗器械产品注册证；

2. 专业手提和床挂（配备新型DVT挂钩）两用设计，结构牢固耐磨损，质量较轻，体积较小，床边使用方便转移，可悬挂；

3. LCD彩色液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

4. ※4种专业DVT治疗模式，不同模式可搭配不同气囊组合使用，适合院内不同患者；

5. ※标配一次性DVT分段式气囊（单腔足底气囊，双腔小腿气囊和单腔大腿气囊），一次性气囊可充放气治疗5000次，有效避免不同患者之间的交叉感染，其次标配永久性DVT气囊（分型和一次性气囊相同），可进行反复充放气使用；

6. ※配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个DVT分段式气囊，同时治疗两个部位，达到两个通道一样的治疗效果；

7. 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

8. ※特制DVT分段式气囊，有效地的避免了对患者骨关节、伤口溃疡等不适合加压的部位进行了加压，使患者治疗时更加舒适；

9. ※实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

10. ※智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

11. 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

12. 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

13. 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调，既保证了患者的治疗效果，又保证了患者治疗时更加舒适；

14. 时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，满足超长时间使用需求，可适用ICU或床边需要长期加压的治疗场所；治疗完毕后会有声音提示；

15. ※气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。

（注：※为核心技术参数）