附件四 ：

妇产科胎儿监护仪（双胎）参数要求

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- ☆无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≧10英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ☆一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ☆内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- 支持双胞胎监测

- 回顾报警功能，可回顾至少最近100条报警信息；

- ☆不少于58小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储，支持；

- ☆支持外接U盘存储监护数据

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

带★为核心技术参数。