附件二：

精神科便携式睡眠呼吸监测仪技术参数

★1.产品适用于监测睡眠中人体生理参数；监测患者心动周期、胸部呼吸运动、体位、体动、鼾声信号等。

★2.利用心肺耦合技术（CPC）进行睡眠方面评估，可以对睡眠分期，睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等进行准确判断。

3.佩戴方式:贴片方式。

4.可通过胸阻抗的变化判断胸部呼吸运动情况。

★5.测量参数需至少包含以下5种：

5.1.胸腹呼吸运动：频率范围15次/分 ～ 40次/分；误差≤±3次/分。

5.2.鼾声：单次鼾声持续时间：2s ～ 6s，误差≤±1s。

5.3.体位：测量体位：平卧，左侧卧，俯卧，右侧卧，起身。

5.4.体动：内置加速度传感器判断睡眠体动情况。

5.5.心动周期：

显示范围：30次/分～240次/分；

测量精度：40次/分～100次/分范围内，误差≤±2次/分；

100次/分～240次/分范围内，误差≤±2%。

★6.附带上位机软件，具有用户管理，数据自动分析功能，多夜重要数据趋势图功能，报告预览编辑功能等。

★7.数据分析至少需提供睡眠参数、呼吸参数、鼾声参数、心率及心率变异性结果、睡眠体位分析和趋势图等62项分析统计结果。