附件三 ：

麻醉手术科、泌尿外科、妇产科射频等离子体手术系统参数要求

- 一个电极能同时实现消融、止血、切割功能，主机声音大小可调节，能区分切割、止血、消融(ABLATION)和止血、凝固(PLACOAG)的工作声音，避免踏错脚踏；

- 具有一种切割、止血、消融(ABLATION)模式，一种止血、凝固(PLACOAG)模式；

- 主机自动识别电极、脚踏的连接状态。在连接好脚踏和电极后主机能根据不同刀头自动设置默认功率大小；

- 通过脚踏开关启动、切换切割、止血、消融(ABLATION)和止血、凝固(PLACOAG)模式，脚踏为双踏板设计，一个脚踏控制ABLATION，另一个脚踏控制PLACOAG，脚踏防水结构设计，防水等级≥IPX8

- ▲工作频率技术参数：工作频率≤100KHz；

- 输出模式：等离子输出：不少于10档可调；

- 阻抗显示：三位数显示，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者，在设备上有对应显示界面；

- 工作计时：0-99s循环计时，在设备上有对应显示界面；

- 整机输入功率：≤700W，整机输出功率：≤350W；

- 能匹配可重复使用电极。

带▲为核心参数要求。