附件三 ：

人体成分分析仪主要技术参数

★1.测量方式：直接节段多频率生物电阻抗分析法（DSM-BIA法），不使用经验值估算。

2.电极方法：4极8点接触式电极。

3.操作系统：Ubuntu系统

★4. 阻抗值范围：10~1200Ω。

★5. 测试部位测量频率：通过6个不同的频率（1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000 kHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行30个电阻抗测量；

6.具有3种结果报告：体成分报告、儿童报告、营养报告及建议，3种报告可单独打印。

7.测量项目：

7.1体成分报告：支持细胞内液，细胞外液，细胞外水分比率、身体总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，体重，肌肉量，去脂体重，骨骼肌肉量，身体质量指数（BMI），体脂肪百分比，腰臀比，内脏脂肪面积（图解），节段肌肉分析（左右上肢、左右下肢、躯干的理想体重/当前体重），节段脂肪分析（左右上肢、左右下肢、躯干），节段水分分析（细胞内水分、细胞外水分），体型判断，节段围度，营养评估，肥胖评估，身体均衡评估（全身、各节段），目标体重，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，基础代谢率，体成分总体评分，结果二维码，相位角等。

历史记录：体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率不少于10次历史数据记录

7.2儿童报告：中国儿童体成分数据库：细胞内液，细胞外液，身体总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，体重，肌肉量，去脂体重，骨骼肌肉量，骨矿物质含量，身体细胞量，身体质量指数（BMI），体脂肪百分比，身体均衡评估（图解），节段肌肉分析（左右上肢、左右下肢、躯干均衡分析），节段脂肪分析（左右上肢、左右下肢、躯干），节段水分分析（细胞内水分、细胞外水分），生长发育曲线（身高、体重），营养评估，肥胖评估，目标体重，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，基础代谢率，成长评分，相位角、各阶段和频率的电阻抗值，结果二维码等。

8.操作语言：中文

9.操作显示屏：≥12寸高清彩页液晶触摸显示屏，有语音提示功能

10.体重范围：10-250KG，有自动/手动校准功能

11.年龄范围：3-99岁

12.测量时间：60S以内

13.储存能力：通过输入患者ID≥500万次检测结果

14.备份能力：UBS接口≥2个，支持存储及备份数据

★15. 相位角：50kHz全身及节段相位角

- 具备自助检测模式。