# 附件三：

# 客观听觉测试平台技术参数

- ★功能要求：Click-ABR、Tone Burst 500-4000Hz 分频ABR、CE-Chirp ABR、耳蜗电图EcochG、骨导ABR、中潜伏期MLR、长潜伏期LLR、、Neuro Latency Examination潜伏期强度函数、P300事件相关电位测试。

- 通道数：双通道，左右耳分别描记。

- ★自动计算波形重复率和信噪比，客观评价测试数据的可靠性。

- 可自动跳转不同声强大小，并完成预选声强大小的ABR测试。

- ★曲线编辑：自动和手动Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波标记，自动计算耳间潜伏期值，包括I-III、I-V、V-V波。

- 软件全中文界面，具备可升级性，可升级诊断型耳声发射和自动听性脑干反应功能。

- EEG脑电放大器：在采集叠加过程中可随时显示放大器窗口，便于监视病人脑波活动状态及随时修改参数。

- 测试结果自动保存：此功能可防止忘记存盘造成的数据丢失，提高检查效率。

- ★具有自校准功能：用户连接模拟器完成测试，可判断设备自身是否有问题。

- 有正常值范围的潜伏期（Latency）与声强(Intensity)的关系曲线。可对正常值数据库进行实验室的自我修改。

- 测试完成后，可根据实际脑电活跃情况进行数字滤波，对波形进行编辑处理。

- 可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），适合对熟睡中的婴儿测试。

- ★前置放大器抗干扰能力：共模抑制比CMRR：> 118 dB。

- 滤波器：低通与高通数字滤波，为记录后滤波模拟输入滤波器，可根据不同情况自选高通低通参数。

- 阻抗检查：采用≥33 Hz矩形波，测量范围：0.5 kΩ - 25kΩ。

- 刺激声：短声（Click）、短纯音、CE-CHIRP声（耳蜗延时代偿）、NB-CHIRP 。

- 频率：500-4000 Hz、言语频率，用户自定义编辑刺激声函数，可将言语声转化成ABR的刺激声。

- 排斥系统：FMP、贝式计权双排斥引擎同时运行。

- ★软件系统：集成SQL Server2005数据库，包括患者数据与患者日志存储功能。

- 测试数据可保存成PDF文档，便于数据查询和连接医院现有HIS系统。