附件四 ：

铁磁探测系统参数要求

- 系统参数

1.1 功能：探测含铁磁质的物体；探测铁磁质的非金属物体；植入在人体内的铁磁质物体；对无磁性金属不报警。

1.2 报警方式：灯光报警、声音报警、检查室关门状态不报警

1.3 灯光指示：红色：探测到铁磁质物体；绿色：未探测到铁磁质物体；黄色：待机

1.4 系统设置：系统灵敏度、报警范围、报警音量

1.5 设置方式：连续无级设置

1.6 结构：立柱式（单柱）

1.7 探测传感器：高精度磁通门传感器

1.8 传感器数量：≥3个

1.9 监测模式：24小时自动持续监测；全自动化运行，无需人为运行及维护。

1.10 探测距离：0～2m

1.11 蜂鸣器音量：0～100dB

1.12 抗干扰能力：自适应周围电磁干扰和机械干扰

1.13 外壳：铝合金材质

1.14 场地要求：自适应电源插座位置

1.15 无故障工作时间：≧20000h

*1.16 开门报警功能：开门才进行报警，不开门不报警，预防报警疲劳

2 环境参数

2.1 工作温度：-20℃～70℃

2.2 相对湿度：0～95%

2.3储存温度：-40℃～85℃

3 电气参数

3.1 工作电源：AC 100～240V  50/60Hz

3.2 典型功耗：40W

4 传感器参数

4.1 启动时间：15ms

4.2 预热时间：15mins

4.3 温度系数：±200ppm/°C

4.4 偏移误差：±100nT（在零磁场）

4.5 偏移误差温度系数：<2nT/°C

4.6 线性度：0.01%

4.7 磁滞：<100nT（满量程范围内）