附件三 ：

耳鼻咽喉科内镜一批参数要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 | - 采购数量 | - 参数要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 耳内镜 | - 0°镜 | - 4把 | ★1、中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/° ★2、显色指数：输出光谱的显色指数Ra≥80% ★3、照明镜体光效ILeR≥0.240 4、插入部最大外径（内窥镜）：Φ2.7mm、Φ3.0mm 5、内窥镜工作长度：100mm ★6、视场角：45° 7、视向角：0°、30° 8、设计光学工作距离：20mm 9、光能传递效率--有效光度率：DM≤1300 cd/（㎡·lm） 10、综合镜体光效SLeR≥0.400 11、综合边缘光效SLe-z≥0.120 12、相对畸变的控制量＜25% | - 2.7mm 1把 - 3.0mm 3把 |
| - 2 | - 耳内镜 | - 30°镜 | - 1把 |  |  |
| - 3 | 耳内镜 | - 0°镜 | - 15把 | - 1、★工作长度：110mm±3% - 2、★最大插入部外径（镜体外径）：3.0mm。 - 3、视向角：0°±3° - 4、★视场角：50°±15% - 5、设计光学工作距d0：10mm - 6、视场中心角分辨力：2.02C/(°)-10%（上限不计） - 7、★有效景深范围：3～100mm - 8、显色指数Ra：≥90 - 9、★照明变化率：光通量变化率应不大于20% - 10、照明镜体光效ILeR：≥0.587 - 11、综合镜体光效SLeR：≥0.521 - 12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.118 - 13、有效光度率DM：≤2561 - 14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差） - 15、★封装要求：内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。 - 16、★强度：内窥镜的易损和易折部位能承受的最大作用力1N。 - 17、★刚度：内窥镜插入部分的末端5mm处施加1N的力，其挠度应不大于1mm。 - 18、光学结构：新型光学系统设计，采用进口蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤，光通量高，高清分辨率。 - 19、镜主体：采用轻质医用不锈钢材质。 - 20、光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF等导光束连接。 | - φ3.0*110、0° |
| - 4 | - 鼻内镜 | - 0°镜 | - 3把 | - ★1、中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/° - ★2、显色指数：输出光谱的显色指数Ra≥80% - ★3、照明镜体光效ILeR≥0.240 - 4、综合镜体光效SLeR≥0.400 - 5、综合边缘光效SLe-z≥0.120 - 6、插入部最大外径（内窥镜）：Φ4.0mm - 7、内窥镜工作长度：175mm - ★8、视场角：65° - 9、视向角：0°、30°、70° - 10、设计光学工作距离：20mm - 11、光能传递效率--有效光度率：DM≤1300 cd/（㎡·lm） - 12、相对畸变的控制量＜25% |  |
| - 5 | - 鼻内镜 | - 70°镜 | - 1把 |  |  |
| - 6 | - 鼻内镜 | - 0°镜 | - 10把 | - 1、★工作长度：175mm±3% - 2、★最大插入部外径（镜体外径）：≤4mm - 3、视向角：0°±3° - 4、★视场角：105°±15% - 5、设计光学工作距d0：10mm - 6、视场中心角分辨力：2.31C/(°)-10%（上限不计） - 7、★有效景深范围：3～100mm - 8、显色指数Ra：≥90 - 9、★照明变化率：光通量变化率应不大于20% - 10、照明镜体光效ILeR：≥0.251 - 11、综合镜体光效SLeR：≥0.184 - 12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.034 - 13、有效光度率DM：≤1508 - 14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差） - 15、★封装要求：内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。 - 16、★强度：内窥镜的易损和易折部位能承受的最大作用力1N。 - 17、★刚度：内窥镜插入部分的末端5mm处施加1N的力，其挠度应不大于1mm。 - 18、光学结构：新型光学系统设计，采用进口蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤材料有效提高光强度，高清分辨率。 - 19、镜主体：采用轻质医用不锈钢材质。 - 20、光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF等导光束连接。 | - φ4*175、0° |

（备注：带★为核心技术参数）