附件三：

参数要求

- 同一平台上同时具备诊断型耳声发射和诊断型声阻抗模块。具备DPOAE、DP-IO曲线测试、压力下OAE测试、226hz鼓室图、同侧/对侧声反射、同侧/对侧声反射衰减、咽鼓管等测试功能。

- ★DPOAE频率范围：≥500Hz to 10000Hz。

- 探头：探头自动检测，自动校准。

- ★单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点。

- 压力测试：环境压力测试，鼓室峰压测试。

- 通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义。

- 探头便于拆卸清洗，探头自动辨别左右耳，无耗材。

- 自适应泵速设计：不受环境大气压的影响，自动泵速控制，在峰值附近低速，精确测量峰值。

- ★硬件气压安全限制范围：最低压力值≥-750 daPa &最高气压力值≤+550 daPa，充分保证测试过程中气压值在安全的范围内。

- 给压速度：慢速、中速、快速、自动。

- ★声顺值范围：226Hz: 声顺值≥7.5ml;  （678、800、1000）Hz：声顺值≥14.5mmho。

- ★同侧对侧刺激声：同侧：（500、1000、2000、3000、4000Hz）纯音、（1000、2000、3000、4000Hz）窄带噪声、宽频噪声、高频噪声，低频噪声。对侧：（250、500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz）纯音；（250、500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz）窄带噪声、宽频噪声、高频噪声，低频噪声。

- 声反射衰减：自动阈值上10dB，时间10-30秒可调系统。

- 设备主机采用全中文测试界面，测试界面友好，操作方便。

- 操作模式:既可单机操作也可以连接电脑操作。

- 连接方式：USB线连接、蓝牙连接。

- 内存：设备自带1GB存储卡，可存储数十万组测试数据。

打印方式：数据传输至电脑通过电脑进行打印。