附件三：

技术参数要求

| 一 | 适应范围 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于习惯性便秘、慢性结肠炎的治疗以及手术、肠镜检查的准备处理。 |
| 2 | 作用机理：通过恒温、恒压冷热水处理后，将过滤后的水自动注入肠道进行清肠及实现保留灌肠，利用肠道粘膜的生物半透膜性，实现肠道透皮吸收。 |
| 二 | 功能要求 |
| 1 | 高精度冷暖进水过滤功能：采用反渗透净化装置 |
| 2 | 药液加注功能：通过药液加注口进行药液加注，利用肠道粘膜的生物半透膜性、实现透皮吸收。 |
| 3 | 流量阀控制功能：可进行小量大小调节 |
| 4 | 温控阀控制功能：可对进水温度的大小进行调节 |
| 5 | 压力显示功能：实时监测肠疗者的肠内压力 |
| 6 | 观察窗功能：可直接肉眼观察肠道排出的污物 |
| 7 | 温度显示功能：实时监测肠疗液体温度 |
| 8 | 时间显示功能：实时显示肠疗时间 |
| 9 | 排放控制阀：阀式排放装置 |
| 10 | 一键式开机准备功能：治疗前，设备自动完成准备工作 |
| 三 | 设备技术要求： |
| 1 | 温控仪测量范围：0℃～50℃,温控仪调节范围：26℃-39℃ 调节精度：±1％。 |
| 2 | 压力表设置范围：0KPa～50KPa，压力表测量范围：0KPa～20KPa，精度：±1％ |
| 3 | 水压达到10KPa时，设备进水指示灯应熄灭，进水阀关闭，确保使用安全。 |
| 4 | 使用过程中，当水的温度超过39℃时，进水指示灯应熄灭，进水阀关闭。 |
| 5 | 设备水流量应能控制在为：60L／h～80L／h |
| 6 | 采用反渗透净化装置：水质过滤精度：≤5um |
| 四 | 安全性能要求 |
| 1 | 压力自动保护系统 |
| 2 | 时间自动控制系统 |
| 3 | 温度自动保护系统 |
| 4 | 流量自动控制系统 |
| 5 | 灌注与药液管路分离 |
| 6 | 采用一次性使用无菌肠导管（直肠导管、闭塞器、进水管、出水管组成），符合II类医疗器械分类管理。 |
| 7 | 主要结构：由观察窗、药液加注、消毒液瓶、污物出口、温控仪、流量计、超温超压报警灯等组成。 |
| 8 | 消毒可采用≥0.025mg/L含量臭氧水进行消毒 |
| 五 | 资质要求 |
| 1 | 纳入国家中医药管理局中医诊疗设备选型品目 |
| 2 | 制造商通过ISO9001质量管理体系认证 |
| 3 | 制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |