附件三：

核酸提取仪技术参数

*1. 样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-48个样本

*2. 工作体积：30-2000ul，可最多处理1000ul的样本体积

3. 工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式

4. 磁棒数量：48根，支持自动调节磁棒磁吸高度， 磁珠吸附更充分

*5. 更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换

6. 提纯孔间差：CV≤5%

7. 加热温度：室温-125℃

8. 温控精度：±2%

*9.震荡混合：上下震荡混匀，11种不同混合方式，变速混匀方式

10.磁珠回收率：＞98%

*11.提取时间：15分钟/批

12.污染防控：内置紫外，空气过滤系统

13.操作界面：7寸彩色触摸屏，

*14.仪器内含所有软件和硬件操作视频，便于用户查看

15.通讯控制：2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、一个音频输出接口、一个WAN接口、内置WIFI、蓝牙

16.*内置程序：可存储至少60000个程序

17.程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑功能，便于用户使用。

18. 仪器体积小巧，可放入中大型生物安全柜中

*19.厂家能提供20种以上有国家医疗器械三类证的配套核酸检测试剂

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

1、 检测方法：应用微粒子化学发光原理，采用吖啶酯标记物，为直接化学发光；

2、 单机检测速度：≥200测试/小时。

3、 样本位：≥110个，具备急诊优先位。

4、 单机试剂位：≥50套，能满足科室拓展项目的需求；

5、 定标方式：两点或三点定标。

6、 样本实时在线添加，检测不间断。

7、 加样类型：采用一次性普通吸头的加样方式，避免交叉污染。

8、 灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释。

9、 气动压力传感技术进行液面探测，可探测凝块与气泡。

10、试剂、耗材添加便利，所有试剂耗材均能在线更换。

11、试剂仓具有独立电源，当仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏。

12、 反应杯：反应杯为整盒包装，使用方便，且反应杯具有防卡设计，故障率低；

13、激发液：激发液为两瓶设计，使用完毕可自动切换，可随时补充，检测不间断，具备较高的检测运行效率。

14、可与实验室配套信息管理软件对接，实现有效的智能化信息管理。