附件三 ：

麻醉手术科高频电刀参数要求

一、性能需求：

1.满足各外科手术的切割和电凝需求，和所有内窥镜品牌通用；

2.设备具备单极电切、电凝和双极电切、电凝技术；

3.设备具备多种智能调节技术：电压调节技术、电弧调节技术、输出调节技术等；

4.设备整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能；

5.设备具有功率峰值补偿功能。

二、配置要求（技术参数）：

（一）技术要求：

1、设备主要用于各类外科手术的切割和电凝使用，和所有内窥镜品牌通用。

2、设备具有单极电切、电凝和双极电切、电凝技术。

3、设备为液晶显示操作界面，具有集中显示功能，人机交互对话方式，功率和效果参数可以直接通过上下键设置，操作方便。

4、设备具有多种智能调节技术：

4.1电压调节：可实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝；

4.2电弧调节：可实现电切、电凝和液体环境下的电切提供支持，高阻抗组织区域内实现可重复的高效率电切;

4.3输出调节：可实现电凝和组织失活提供稳定的功率输出。

5、设备需具有的单极切割模式≥3种以上：

自动电切：效果调节≥7档，最高峰值电压≤750v;

高能电切：效果调节≥7档，最高峰值电压≤1100v;

无血电切：效果≥7档，最高峰值电压≤1500v;

6、设备需具有的单极电凝模式≥5种以上

柔和电凝：效果调节效果调节≥7档，最高峰值电压≤200v;

快速电凝：效果调节≥7档，最高峰值电压≤2500v;

强力电凝：效果调节≥4档，最高峰值电压≤2000v;

喷射电凝：效果调节≥2档，最高峰值电压≤4500v;

经典电凝：效果调节≥2档，最高峰值电压≤1500v;

7、设备具有双极电切，双极柔和电凝模式

双极电切：效果调节≥7档，最高峰值电压≤750v;

双极柔和电凝：效果调节≥7档，最高峰值电压≤200v;

8、整机模块化设计，可独立的更换模块，能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置。

9、整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调整输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

10．设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。

*11、设备具有升级功能：能够升级内镜电切，双路输出，氩气刀和水刀等功能。

*12、设备为低电压设计，喷射电凝模式下最高电压≤4500伏。

13、具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），能够对病人阻抗在20-120欧姆之间进行动态监测，能够监测高低频漏电电流；

*14、具有新生儿手术监测模式，在主机上有新生儿中性电极监控功能设置菜单，保证新生儿手术的最大安全性。

15、功率输出：

15.1电切最大输出功率：300W/500欧姆；

15.2最大输出时功率：≥500W/920VA

16、电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；

（二）设备支持的关联科室性能需求与配置要求

设备可应用于胃肠外科、肝胆外科、心胸外科、泌尿外科、妇科、头颈外科、神经外科、小儿外科、骨外科等所有外科的开放及腔镜手术治疗需求，与所有品牌内窥镜通用。

注：标有*的为重要技术参数