附件三 ：

麻醉手术科婴儿辐射保暖台参数要求

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤600VA

3、设置温度与皮肤温度分屏显示；

4、肤温控温范围：32℃～37.5℃

▲5、肤温显示范围：5℃～65℃

6、控温精度：≤0.5℃

▲7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

8、床面温度均匀性：≤2℃

9、具有APGAR评分计时功能，运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

10、独立的超温保护系统；

▲11、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调，辐射箱水平角度：0°～90°双向转动，婴儿床倾斜角度：三档可调，婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

12、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

▲13、控温方式：预热、手控、肤温三种控制,产品具有自检功能，多种故障报警提示，断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

14、前面板具有温度校正功能；

15、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

16、具有数据储存功能；

17、具有RS-232接口。

18、产品使用期限：大于或等于八年

19、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。