附件三 ：

胰岛素泵技术参数要求

1、全中文菜单显示，易用易懂，透明储药仓，防水、防震

2、胰岛素种类：短效和速效两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算

3、基础率分段：24~48段

*4、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率
5、数据库：速效数据库、短效数据库

6、基础率设置范围：常规范围 0.1～35 U/h

7、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

8、基础率增幅：基础率输注速度:0.1-35单位/小时(最高:35 单位/小时)，出厂时的最高输注速度设置2.0单位/小时，增量步长0.1单位，最多三种输注方案，每种输注方案最多可设置24个输注速度

9、基础率数字和柱状图结合显示

10、立即输注：快速一键注射

11、长餐模式：方波输注，双波输注
12、具有大剂量向导功能

13、具有大剂量预设功能
*14、大剂量设置范围：0.1～25U

15、大剂量增幅：0.1U

16、大剂量输注速度：可调

17、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

*18、最大装药量：3毫升(300U)

19、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制
20、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

21、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

22、报警项目可选

23、堵塞剂量可调

24、低药量报警阈值可设

25、输注管路：导管针头有6mm、9mm等不同长度可供选择

26、电池型号：7号（AAA）电池

27、回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾至少50条。