附件三：

超纯水机参数

一、技术参数

1、产水水量：160L（25°C）±10L；

2、产水电导：≤0.5μs/cm（25°C）；

3、产水水质符合CAP用水标准及GB/T6682-2008实验室分析用水标准；

*4、纯水输出压力：0.05～0.35Mpa（可调）；

5、进水要求：市政自来水，电导≤400μs/cm，压力0.15-0.35Mpa，（电导＞400μs/cm需加装软水处理器，水压过大可安装减压阀）；

6、供电要求：AC  220V/50Hz；

7、环境条件：温度5~40℃   进水温度：5~35℃；

8、反渗透脱盐率：≥98.5%；

*9、需配置前置处理器，全自动冲洗维护保养；

10、需标注有外接水，与贝克曼生化分析仪连接配套使用。

二、整机性能

*1、外观简洁化设计；整机采用一体式机箱，纯水箱、压力罐采用机箱式内置，占地空间小、便于科室整体布局和安装，主机外观尺寸：513mm*740mm*1536mm±10mm；

2、抛弃式耗材，便携式更换；预处理装置；

3、静音医疗轮；

*4、内置高密度聚乙烯无菌水箱,水箱设置溢流口并加装防废气倒流装置，防止由于机械故障造成满水、保证科室工作正常开展。

5、采用高品质反渗透膜；

*6、智能主控系统；机器外部除主机电源快插式，无任何电器及外接电源，所有水路接口采用快插式，方便检修、维护，保证安全，水路、电路分区；

7、运行状态可视；

8、在线监测电导率仪；

*9、兼备恒压、无压输出，恒压范围可调；

- 确保优先生化仪用水；

- 水箱低液位提示；

12、反渗透膜智能冲洗；

13、面板按键式取水；

*14、主机水箱离地高度预防虹吸倒流，水箱加装防大气流装置。

三、商务条款：

1．设备保修期≥1年（科室建议耗材质保≥1年），自验收合格之日起计算,保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务(含零配件的更换)。

2．保修期满后,提供终身维修,用户只需付零配件的费用，对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时。在1小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到买方故障通知后12小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。

*3．为保证产品及售后质量，报价单位需在省内设立易损件库房、具有饮用水涉水卫生安全许可批件或医疗器械生产许可证（提供相关资质文件）。为保证售后及时性，厂家需在省内设有售后服务机构网点，售后工程师人数不低于3人（提供职称证书及上岗证）。