- 附件三：

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套/组） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长龙式全自动清洗消毒器 | 1台 |
| 2 | 脉动真空清洗机 | 1台 |
| 3 | 普通双扉清洗机 | 1台 |
| 4 | 超声波清洗机 | 1台 |
| 5 | 煮沸上油消毒机 | 1台 |
| 6 | 器械清洗池 | 6套 |
| 7 | 纯水制水机 | 2台 |
| 8 | 酸水制水机 | 1台 |
| 9 | 双扉干燥柜 | 1台 |
| 10 | 真空干燥柜 | 1台 |
| 11 | 电动升降传递窗 | 1个 |
| 12 | 器械回收分类清点台 | 3张 |
| 13 | 耗材存放架 | 按房间尺寸定制 |
| 14 | 回收车 | 3台 |
| 15 | 器械装载车及清洗架 | 3台 |
| 16 | 器械篮筐 | 30个 |
| 17 | 压力水枪 | 3套 |
| 18 | 压力气枪 | 3套 |
| 19 | 空气压缩机 | 2套 |
| 20 | 洗眼器 | 1台 |
| 21 | 小车清洗机 | 1台 |
| 22 | - 脉动真空灭菌器 | - 2台 |
| 23 | - 蒸汽发生器 | - 4台 |
| 24 | - 环氧乙烷灭菌器 | - 1台 |
| 25 | - 器械打包台 | - 5张 |
| 26 | - 敷料打包台 | - 2张 |
| 27 | - 敷料存放架 | - 根据实际尺寸定制 |
| 28 | - 物品存放柜 | - 5个 |
| 29 | - 无纺布存放车 | - 5个 |
| 30 | - 压力气枪 | - 2套 |
| 31 | - 器械存放架 | - 5个 |
| 32 | - 有害气体报警装置 | - 1台 |
| 33 | - 绝缘监测仪 | - 1台 |
| 34 | - 无菌物品存放架 | - 5个 |
| 35 | - 一次性无菌物品存放架 | - 3个 |
| 36 | - 传递窗 | - 3个 |
| 37 | - 下送车 | - 3台 |
| 38 | - 小车清洗机 | - 1台 |
| 39 | - 库房垫板 | - 10个 |

附件四：

- 设备技术参数

- （一）快速多舱式全自动清洗消毒器

1、数量：1台。

2、单舱清洗舱容积：≥500L。

3、清洗舱材质：≥1.5mm厚316L不锈钢或者优于316L不锈钢。

4、舱体保温棉：≥12mm橡塑海绵，保温效果好。

5、加热方式：蒸汽加热。

6、对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。

7、密封门：双门通道型、双门可实现互锁，自动上开门。

8、门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥22mm，透光率≥75%，隔音隔热。

▲9、快速管路设计：双水箱设计，医用快速清洗机管路设计（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

10、干燥系统：为保证干燥效果，要求具有快速干燥舱设计（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

11、空气过滤器：过滤精度≤0.3um，过滤等级可达到H13级（99.99%）。

12、界面显示：≥12寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。

13、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值，可连接追溯系统。

14、运行时间：连续运行时≤12分钟/批次(标准器械程序)。

15、最大装载量：≥18个标准器械托盘（托盘尺寸≥480X250X50mm）。

- （二）脉动真空清洗消毒器

1、用途：用于医院的管腔类器械、手术器械、牙科手机、导管、达芬奇机器人手臂等物品的清洗、消毒和干燥处理。

2、数量：1台。

3、设备容积：≥150L。

4、设备结构：立式，前后升降门，夹套主体，加热效果及干燥效果更好。

5、功能要求：具备气相脉动、液相脉动、消毒、真空干燥和热风干燥功能（提供公开发行的彩页予以证明以上功能）。

6、装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需任何形式的对接，可以实现手术器械、软管器械、牙科手机、骨科器械的清洗（提供公开发行的彩页予以证明，彩页中应包含以上器械装载的图片）。

8、装载量：≥8个微创器械专用篮筐（长x宽x高580x250x60mm）或≥10个标准DIN器械托盘(长x宽x高480x250x50mm）（提供公开发行的彩页予以证明以上装载要求）。

8、加热方式：蒸汽加热。

▲9、水位调节：具有三级水位调节模式，根据器械装载量的不同，选择不同水位，节省水和清洗液的消耗（提供公开发行的彩页予以证明具有三级水位调节模式）。

10、清洗槽（内腔）材质：为保证清洗槽抗腐蚀，要求清洗槽材质为316Ti或者优于此材质。

11、耗水量≤300L/循环，运行时间≤50分钟

12、控制方式：≥8寸彩色触摸屏，操作简单，配有≥10套预定程序和≥20套自定义程序

13、资质报告：具有消毒功能，故需要提供二类医疗器械注册证（提供证明材料）。

14、附件：配备2个外搬运车，1个消毒车，8个篮筐

- （三）普通双扉清洗机

1、用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗弯盘等进行清洗、消毒、上油及干燥处理。

2、数量：1台。

3、单台清洗舱容积：≥500升。

▲4、材质：清洗舱采用≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板或者优于此材质；外罩采用德国进口克虏伯外罩。

▲5、功能要求：能自动完成冲洗、清洗、消毒、上润滑油、干燥等过程；运行时间≤28min（提供第三方出具证明资料）

6、密封门要求：电动升降门，下开门方式，采用气缸压紧的方式，密封更可靠。

7、标准程序用水量：≤100L。

8、变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗

9、加热方式：蒸汽加热。

10、记录方式：可自动打印过程曲线和各种运行数据，并记录A0值。

11、控制方式：PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作。预设≥9个内置程序、并有≥21个程序由用户自定义，具有故障自动检测、报警及故障记录。

12、显示界面：≥8.4寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。

13、最大装载量：≥六层器械清洗架，一次可装载≥18个DIN标准托盘。

▲14、风机设计：为保证器械的干燥效果，要求具有流动气体加热箱设计（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

15、管路设计：为提升清洗速度和清洗质量，要求具有双水箱设计，具有医用快速清洗机管路设计（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

16、搬运车设计：保证运输安全，要求具有清洗架防滑落装置（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

- （四）超声波清洗机

1、设备用途说明：对精密器械和带盲孔、缝隙的器械分别进行超声清洗；

2、数量1台

3、内槽有效容积：≥90L；

4、多级水位控制：自动模式下有高低两种水位选择，用户可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位

5、精密器械清洗：配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外部

6、设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序，一键操作，方便快捷

▲7、设备具备灌流口8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接

8、超声频率：三频分别为40/80/100KHZ ，可自由调节

- （五）煮沸上油消毒机

1、设备用途说明：专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸消毒设备；

2、数量：1台

3、内槽有效容积：≥80L；

4、槽体材质：304不锈钢槽体和外罩；

5、控制方式：微电脑控制、液晶显示过程参数、参数可自行设定；

6、功能要求：设备为自动进水到预定合适水位，提高工作效率，对器械表面无损伤。

7、开门方式：脚踏式自动升降门，降低人员取物品时的安全隐患

8、附件：配备1个清洗篮筐

- （六）器械清洗池

1、用途：用于污染物品的手工清洗；

2、材质：全304不锈钢材质；

3、数量：6个

4、外形尺寸（长宽高）：≥1800×630×950mm；

- 5、水槽尺寸（长宽高）：≥520×420×260mm。

- （七）纯水制水机

1、用途：用于满足消毒供应室内所有清洗设备、灭菌设备用纯水的需求。

2、数量：2台。

3、全自动控制，每小时纯水处理量≥1500升，自动显示电导率≤15ｕｓ/cm，并且配置纯水箱，单个纯水箱容积≥1500L，配置两个纯水箱。

4、主要工艺：预处理 + 一级反渗透系统 + 终端供水系统。

5、细菌病毒去除率：≥99%。

6、原水部分：配备自动增压系统，机械过滤器，活性炭过滤器，软化器，精密过滤器。

7、反渗透系统:具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

8、检测方式:全自动在线检测。

9、控制系统:PLC＋触摸屏全自动控制，具有故障报警、耗材使用寿命自动提示等功能。

10、保护功能:电源缺相、换相保护，无水及高水压保护等功能。

（八）酸水制水机

1、主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成，所有组成件集中在设备内部，占地面积小。

2、数量：1台。

3、出水量：碱性还原电位水生成量≥2000mL/min；酸性氧化电位水生成量≥2000mL/min。

4、设备内置机架材质：304不锈钢或者优于304不锈钢材质。

5、人机界面为液晶触摸屏操作，实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。

6、设备具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

7、实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。

8、电解质加入方便、快捷，缺盐报警时加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。

9、设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

（九）双扉干燥柜

1、设备用途：可集中处理大量所需干燥的物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品及其湿化瓶；

2、数量1台

3、参数可调，可自行设定。温度设置范围40～90℃,时间设置范围0～500min；

4、容积：≥360升；

5、工作能力：一次可同时干燥≥36条呼吸/麻醉管道或≥9个DIN标准器械托盘（480*250*50mm）或≥38个湿化瓶；

▲6、导管干燥架：采用抽插式医用导管干燥架（提供相关国家行政机关或第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件），通过储存架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合存取不同口径（6～30mm）的导管，结构单，装夹方便；

7、控制方式：采用≥5英寸电脑触摸屏操作，灵活方便，内置≥10套程序，≥4套默认程序（至少包含导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数；

8、舱体材质：优质304不锈钢或者优于304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm，门上具有玻璃门视窗，可随时观察内部工作情况；

9、配置要求：配置两个专用的导管干燥架、两个湿化瓶干燥架和一个外置式接水盘；

10、附件：配备9个格栅，1个集水盘

- （十）真空干燥柜

1、用途：适用于各类精密器械、不耐高温的器械及细长官腔类器械的低温干燥；

2、数量1台；

3、容积及处理量：≥100L，两个舱体，单个舱体≥50L，可装载≥4个器械托盘；两个舱体可独立操作使用。

4、外观要求：外观为304不锈钢材质，流线型设计，整洁易于清理；

5、舱体材质要求：柜体采用铝合金材质，具有优越的热传导性，表面光洁，提高热辐射效率；

6、舱体结构：方形舱体设计，全铝合金导轨、抽拉式搁板，高效热量传导，方便取放；

7、加热方式：柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀；

8、密封门材质要求：钢化玻璃密封，高透视窗，保证密封的同时，可在运行中观察内部情况；

9、门胶条要求：门胶条采用医用硅橡胶模压而成；

10、门锁装置：电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作；

11、控制器要求：≥7寸彩色触摸屏，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；

12、系统程序：内置≥8套标准程序，≥4自定义程序，用户可根据需求自行调节参数；

13、附件：配备4个篮筐

- （十一）电动升降传递窗

1、用途：用于物品的传递通道。

2、数量：1个。

3、材质：采用钢化玻璃视窗，透明度高。

4、功能特征：电动升降，按钮控制。

5、外围尺寸（长宽高）：≥903×110×1660mm

（十二）器械回收分类清点台

1、用途：用于污染物品的分类。

2、数量：3个。

2、材质：全304不锈钢材质。

3、外形尺寸（长宽高）：≥1800×1100×800mm。

- （十三）耗材存放架

1、用途：用于去污区内耗材的存放。

2、数量：1套。

2、材质：全304不锈钢材质。

- 3、外形尺寸（长宽高）：根据去污区耗材库房尺寸定制

- （十四）回收车

1、用途：用于对复用器械包进行密封回收处理；

2、材质：采用304不锈钢材质；

3、数量：3个

4、外形尺寸（长宽高）：≥1060×690×1050mm。

（十五）器械装载车及清洗架

1、用途：用于配合清洗机完成碗盘、湿化瓶、麻醉呼吸管道的清洗。

2、数量：3个。

3、材质：全304不锈钢。

- （十六）器械篮筐

1、用途：用于手术器械的装载。

2、数量：30个。

3、材质：全304不锈钢。

4、外形尺寸（长宽高）：≥480×250×50mm。

- （十七）压力水枪

1、用途：用于对器械进行高压水的冲洗处理；

2、数量：3套

3、材质：枪体采用304不锈钢材质；

4、配置:单套配置8个喷头；

5、可以调节出水压力。

（十八）压力气枪

1、用途：用于对器械进行压缩空气的干燥处理；

2、数量：3套

3、材质：枪体采用304不锈钢材质；

4、配置:单套配置8个喷头；

（十九）空气压缩机

- 设备用途：用于医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的要求。

- 2、数量2套

3、采用全新的吸音减震装置，具有稳定、安全、节能、环保等特点，整套医用洁净气源由压缩机机头、储气罐及深度净化模块及控制系统等组成。

4、出气量：300L/min

5、多级过滤系统有效去除空气中的水气，输出气体过滤精度达0.01μm；

（二十）洗眼器

1、用途：用于再眼睛内进入异物时的应急清洗处理；

2、数量：1个

3、材质：全304不锈钢材质。

（二十一）小车清洗机

1、用途：用于污物回收车的清洗消毒。

2、数量：1套

3、压力高，出水量大。

（二十二）脉动真空灭菌器

1、设备用途：对耐热、耐湿物品的高温高压灭菌处理。

2、设备容积：≥1200L。

3、数量：2台。

4、密封门：双扉，带有压力安全联锁装置。为保证密封效果，密封胶圈为必须为圆形，不能采用方形胶圈(提供门胶条照片佐证)。为保障真空效果，密封胶条需固定在设备主体上，不能安装于门上。

5、为保设备有较好的承压能力和灭菌效果，要求设备主体为环形夹套主体结构

6、脉动形式：为保证抽空效果，要求采取负压脉动和正压脉动相结合的组合式脉动方式（提供打印报表和打印曲线图照片，并加盖已经使用医院的公章）。

7、材质：内室为≥6mm厚304不锈钢材质或者优于304不锈钢。

▲8、为保证焊接的可靠性，要求设备主体为机器人全自动焊接（提供设备主体现场自动焊接环形夹套图片，图片需标注环形夹套位置）。

9、控制方式：全自动PLC控制，≥8英寸彩色液晶触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数。

10、物品装载方式：平地安装，带两个外搬运车，一辆消毒内车。

11、记录方式：内置打印机，打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：本设备的运转次数、操作员编号、灭菌的程序性质、程序设定的参数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、灭菌过程是否合格、操作人员签字、灭菌过程中的报警提示等内容）（投标时须提供一份设备打印记录的复印件，并加盖已经使用医院的公章，打印记录必须包含以上所有内容，如有缺项则不满足）；

12、管路系统：全部采用不锈钢卫生级管件，不锈钢气动阀组合而成；

13、压力检测：灭菌器夹层和内室均使用压力变送器进行控制，无需人工调节夹层压力，带有双向监测的功能（提供相关国家行政机关或具有第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）。

▲14、验证资质：按照医院消毒供应中心管理规范要求，生产厂家应每年对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证。故要求生产厂家具有国家级验证认证证书（提供相关证明材料）。

15、为保证设备运行安全，生产厂家需获得ASME压力容器认证及原厂特种设备生产许可证（许可项目为压力管道设计），不允许借用资质（提供相关证明材料）。

▲16、生产厂家在安装过程中需要连接压力管道，故要求生产厂家具有特种设备生产许可证（许可子项目为工业管道安装）（提供相关证明材料）。

▲17、设备需配置安装包，安装包需包含汽水分离器装置（提供安装示意图及实物图，并指出汽水分离器所在位置）。

（二十三）蒸汽发生器

1、数量：4台。

2、额定工作电压：380V/50Hz，额定电功率：≥120kW。

3、额定蒸发量：≥160 Kg/h。

4、额定压力：≥0.65MPa。

5、工作压力：0~0.65 MPa (可根据需要调节)。

▲6、水容积：≤23L，无需到当地质监局办理安装告知及使用登记。

7、使用燃料：电加热

8、控制方式：全自动

9、蒸发器器身：选用优质304不锈钢无缝钢管，采用多管贯流式结构，经保护焊接而成。

10、电热管组：管壁为优质304不锈钢无缝钢管，经久耐用，可单根更换。

（二十四）环氧乙烷灭菌器

1、设备用途：对不耐温、热、湿物品进行灭菌处理；

2、容积：≥130L；

3、腔体材质：采用优质铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态；

4、主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保等特点；

5、门开启方式：自动升降门；

6、门板加热功能：带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果；

7、真空系统：设备内置静音真空泵，流量≥130L/min，无需外置压缩气源系统；

8、加湿系统：精确控制加湿用水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求（针对“加湿系统”提供相关国家行政机关或第三方具有认证资格的机构出具证明资料复印件）；

9、压力传感器数量：≥2个，当其中一个压力传感器故障时,另外一个压力传感器自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全；

10、触摸屏显示内容：采用≥5.7寸彩色触摸屏，中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等（提供实际界面照片）；

11、灭菌温度：根据用户需求可选择37℃和55℃灭菌程序；

12、灭菌剂：铝罐装、重量≤100g；

13、灭菌剂加注系统：负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体；

14、打印方式：中文打印，具有曲线打印和报表打印两种方式；

15、断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无需重新启动程序；

16、开门通风功能：灭菌完成后,按开门按钮后,自动进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留环氧乙烷；

▲17、负压工作系统：负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别≤0.840mg/m3和0.160mg/m3，（提供相关机构的检测报告复印件）；

- 环氧乙烷残留量：提供省级以上检测机构的环氧乙烷残留量检测报告复印件；

（二十五）器械打包台

1、用途：用于对清洗过后的器械进行检查及打包。

2、数量：5个。

3、材质：304不锈钢材质。

4、外形尺寸（长宽高）：≥2000×1100×1450mm。

（二十六）敷料打包台

1、用途：用于对敷料进行检查以及打包。

2、数量：2个。

3、材质：全304不锈钢材质，带检查灯。

4、外形尺寸（长宽高）：≥2000×1100×850mm

- （二十七）敷料存放架

1、用途：用于敷料库房内敷料的存放。

2、数量：1套。

2、材质：全304不锈钢材质。

- 3、外形尺寸（长宽高）：根据敷料库房内尺寸定制

- （二十八）物品存放柜

1、用途：用于器械的存储。

2、数量：5个。

3、材质：304不锈钢材质。

- 4、外形尺寸（长宽高）：≥960×405×1750mm。

（二十九）无纺布存放车

- 1、用途：用于包布、无纺布的运输。

- 2、数量：5个。

3、材质：304不锈钢材质。

4、外形尺寸（长宽高）：≥1360×720×1055mm。

（三十）压力气枪

1、用途：用于对器械进行压缩空气的干燥处理；

2、数量：2套

3、材质：枪体采用304不锈钢材质；

4、配置:单套配置8个喷头；

（三十一）器械存放架

- 1、用途：器械物品的存放。

- 2、数量：5个；

- 3、材质：304不锈钢材质；

- 4、平板隔板，五层可调；

- 5、外形尺寸（长宽高）：≥1000×450×1800mm。

（三十二）有害气体报警装置

1、用途：用于监测房间内过氧化氢气体和环氧乙烷气体浓度并在超出限值时报警提示；

2、数量：1套

3、配置：包含浓度检测主机1台和过氧化氢气体及环氧乙烷气体浓度探头各一个

4、报警记录功能：最多可记录≥1000条报警；

（三十三）绝缘监测仪

1、用途：用于消毒供应室现场对有源医疗器械进行内外绝缘或通断检测。

2、数量：1套

3、功能特征：检测电压 0~5KV，≥2.8 寸触控屏显示操作、全自动微电脑控制、中文界面。

（三十四）无菌物品存放架

- 1、用途：灭菌后物品的存放。

- 2、数量：5个；

- 3、材质：304不锈钢材质；

- 4、平板隔板，五层可调；

5、外形尺寸（长宽高）：≥1000×450×1800mm。

（三十五）一次性无菌物品存放架

1、用途：用于装载篮筐进行物品储存。

2、数量：3套。

3、材质：304不锈钢。

4、外形尺寸（长宽高）：≥2190×785×1740mm。

（三十六）传递窗

1、用途：用于物品的传递通道。

2、数量：3个。

3、材质：采用钢化玻璃视窗，透明度高。

4、功能特征：电动升降，按钮控制。

5、外围尺寸（长宽高）：≥903×110×1660mm

- （三十七）下送车

1、用途：用于对灭菌后器械包进行密封发放；

2、材质：采用304不锈钢材质；

3、数量：3个

- 4、外形尺寸（长宽高）：≥1060×690×1050mm。

（三十八）小车清洗机

1、用途：用于无菌物品发放车的清洗消毒。

2、数量：1套

3、压力高，出水量大。

（三十九）库房垫板

1、用途：用于存放一次性物品。

2、数量：10个。

3、材质：304不锈钢材质。