附件三：

视频脑电图仪性能及技术参数

一、产地：进口。

二、用途：可做常规脑电图检查、视频脑电图检查(移动视频脑电图监测)、闪光诱发脑电图、碟骨脑电图、术中、长程视频脑电图监测及多导睡眠分析记录监测等。

三、主要技术规格、系统功能及脑电分析软件要求：

（一）主要技术规格：

1、脑电放大器硬件技术参数要求：

*1.1、放大器: 采用模块一体化设计USB方式供电；(1)输入孔：45个； (2)DC输入：4导； (3)SpO2输入：1导；(4)CO2输入：1导；(5)呼吸输入：3导；(6)多用途输入：4导；(7)独立的心电、肌电采集通道。

*1.2、CO2输入接口内置于放大器上，而非外接拼凑从而保证监测的呼末CO2的数据能够与监测的脑电波能保持一致。

1. 3、共模抑制比：＞115dB ；采样频率： 100，200，500，1000Hz最大可达10000Hz可调；预置蒙太奇：36套导联组合；峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）；低频滤波：0.08-158 HZ；高频滤波： 15-300HZ 。

1. 4、采样方式：所有电极同步采样(硬件同步)；灵敏度：EEG输入: 0-200 uV/mm；DC 输入: 0-200mV/mm。

1. 5、高速USB2.0接口全数字放大器：抗干扰能力强，即插即用，非以太网或其他接口，不采用网线或光纤连接。

1. 6、放大器供电方式: USB2.0非独立电源供电。USB 口在掉电或断开后，重新连接后无需重新启动可自动恢复采集，具有自动侦测功能。

2、闪光刺激器硬件技术参数要求：

*2.1、氙气闪光灯：流明度：4.0LX ，专业大功率闪光刺激装置，对脑电不产生任何的干扰， 注册证上必须明确写明具有闪光灯（规格编号）选项，闪光强度： 12.8J，误差少于20%，并提供检测报告截图以证明。

2.2、闪光刺激器：按2Hz或3Hz的间隔，可以进行从低频到约30Hz的闪光刺激。

2.3、闪光刺激器刺激模式：（1）刺激周期间带休息时间；（2）通过改变频率进行连续刺激亦可进行流程预设，用于自动编程刺激。

2.4、自动闪光刺激：闪光频率：0.5Hz,1到33步长1Hz；刺激时间：1-99s，步长1s；刺激间隔：1-30s，步长1s。

2.5、手动控制：闪光频率：0.5Hz,　1-33 Hz，步长1Hz，50 和60Hz；刺激时间：1-99 s，步长1s；刺激间隔：常规，任意，双倍。触发输入：1-5V；触发输出：≥3V。

2.6、光刺激控制单元与闪光灯应属于同一品牌生产以保证闪光灯效果品质，注册证上必须明确写明光刺激控制单元以及规格编号项目选项，并提供注册证截图以及检测报告截图以证明。

3、数字化同步视频摄像系统硬件技术参数要求：

3.1、视频记录：视频格式: NTSC or PAL (Composite or Svideo)。

3.2、信号水平l: 1 Vp-p, 75 (Cable length: 10 m or shorter)。

3.3、采样率: 27 MHz at 8 bits/sample (YCbVr 4:2:2)；质量 (video bit rate):最低: 575,000 bps；低: 703,000 bps；中: 1,150,000 bps；高: 2,490,000 bps。

3.4、声频：输入: 6.2 k；采样率: 32, 44.1 or 48 kHz at 16 bits/sample。

3.5、高清摄像机摄像模式：采用高分辨率压缩H264模式，摄像机采用索尼摄像头。

3.6、高清摄像系统画面分辨率：1920X1080。高清摄像系统视频存储：3.656Gb 每小时。

3.7、高清摄像系统具备：手自动切换白天\黑夜模式 。

3.8、红外夜视灯，配套先进摄像机视频选项（具有可遥控摄像装置方向、焦距、亮度等功能的摄像头和带有红外夜视摄像功能的摄像头）。摄像机视频选项在注册证上必须明确写明，并提供注册证截图以证明，检测报告中必须含有视频测试一项，并提供检测报告截图以证明。

3.9、视频回放控制：单帧、循环、快进、快退、鼠标拖动等；视频可随报告一起打印。

*3.10、数字视频软件：视频图像与EEG波形精确同步，注册证上必须明确写明该数字视频软件选项，并提供注册证截图以证明。

（二）、系统功能及脑电分析软件要求：

1、系统功能要求：全中文WINXP/WINX7或以上版本操作系统。

*2、ECG滤波（提供软件图片以证明），并有自动和手动滤除功能。肌电滤波：50HzRP快速肌电滤波功能,能快速滤除肌电干扰。

3、同屏64导显示及一道标记，脑电同步采样。全自动脑电采集测量功能：可自定义测量程序；波形局部放大和自动测量。

4、床边电极阻抗测定：以LED表示测定结果，阻抗阈值在2k-50kΩ范围内可调。

*5、具备8导DSA功能：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围。

6、动态地形图和三维地形图，在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现。

7、脑部趋势图功能:进行实时监测以及脑功能指数分析等。

8、自动剪辑：可预置剪辑条件，自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。

9、叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析（提供软件图片以证明）。

10、可显示蒙太奇示图；自动备份；幻灯回放；视频局部放大和显示窗口自由放大和调节功能。

11、中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，可自由定义，自由编辑；快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

12、一机多用，USB接口技术，只需将一体化放大器接到笔记本电脑上，就可作移动记录可作为便携机到床旁及救护车上记录脑电图使用，同时又能记录多导电生理参数如眼电、心电、肌电、呼吸、血氧、CO2等。

13、可实现长程记录（连续全息记录1周以上）、完善的网络技术支持，系统今后可升级扩容包括标准32导有线、32导无线、64导有线、64导无线、128导、192、256导有线脑电图记录、血氧、CO2、ECG、呼吸、体位、脚动、鼾声、EMG连续监测等多参数记录。丰富的分析软件，有线和无线相结合，组网能力强的优点。

14、采用的专用隔离电源单元在医疗注册证登记表中的产品性能结构及组成中有注册且必须明确写明，专用隔离医用电源与所配置脑电放大器为同一品牌。