便携式生物刺激反馈仪技术参数

- ★主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

- 主机可接地线，避免电磁干扰。

- 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

- ★肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

- ★分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

- ★电刺激脉冲频率：至少在1-450Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

- ★上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

- 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

- 支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。

- 产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

- ★具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

- ★具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

- 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

- 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

- 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

产后熏蒸仪技术参数

1、电源：交流电压220V，频率50Hz

2、功率：2300W

3、舱温：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度)

4、时间：1～99min可调

5、药水锅最大容积：5L

6、中药雾化量：＞40ml/h

7、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能；

8、具有双重温控保护功能；

9、可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸；

10、配备多功能花洒；

*11、具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、座椅高度可调等功能；

*12、具有雾化中药药液功能，将药液雾化的药液蒸汽颗粒超微超细，蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效应；

*13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。