附件四 ：

水质自动采样器主要技术参数要求

- 采样功能：可实现定时采样、时间等比采样、流量等比采样、流量跟踪采样、外控采样、串口控制采样和远程启动等多种采样触发方式。

- 留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样等。

- 供样功能：至少具有A、B两个混匀桶，A、B桶交替使用，采样供样互不干扰；内置供样泵，可主动同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样，使测量数据更具有代表性。

- 流量跟踪采样：连接流量信号，可根据流量的大小自动调节采样速率，不间断地将水样从采样点采集到混匀桶中。

- 同步留样：可实现在线监测仪每测试一个水样，便自动保存一份样品，特别适用于在线监测仪比对验收。

- 搅拌混匀功能：每次供样、留样前，自动将水样搅拌均匀，保证水样代表性。

- 采样失败报警功能：内置过水检测装置，采样成功自识别，采样失败自动警示。

- 记录功能：具有采样记录、开关门记录、停电记录。

- 断电保护：断电自动保护，上电自动恢复工作。

- 冷藏箱数字控温：冷藏箱采用数字控温系统，独立温度显示与控制，控制可靠，温度一目了然。

- 冷藏箱均热系统：冷藏箱内置双风扇均热，温场均匀，无水样结冰现象。

- 混匀桶：聚乙烯材质，一次成型设计，底部为漏斗形，有效的避免水中杂质的沉淀，做到无死角排空。

- 混匀桶排空：采用PVC管排空混匀桶，排空速率快。

- 混匀桶溢流保护：混匀桶具有溢流泄流管路，防止采样失误水样溢出损坏设备。

- 排空控制：通过直流电动球阀开关控制混匀桶排空管路。

- 自动润洗：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性。

- 水样分瓶方式：采用步进电机轴向运动与分流盘相结合的完成水样分瓶，定位精度0.1mm，到位自动锁止。

- 水样保护门禁系统：采用密码电控锁、外部物理锁、开关箱门自动记录等多重方式保护水样安全。

- 外置泵控制：直接控制外置泵，加长采样距离。

- 软件平台：具备独立的软件控制平台能对采样器进行远程控制。

- 技术指标

| 采样瓶 | 1000ml×25瓶 |
| --- | --- |
| 采样间隔 | 1min~9999min可设 |
| 单次采样量 | 5ml~1000ml |
| 留样/采样记录 | 不少于10000条 |
| 开关门记录 | 不少于2000条 |
| 停电记录 | 不少于2000条 |
| 采样量误差 | ±5% |
| 等比例采样量误差 | ±5% |
| 系统时钟时间控制误差 | 5s/24h |
| 水样保存温度 | 2℃~6℃（±1.5℃） |
| 采样垂直高度 | ≥8m |
| 水平采样距离 | ≥80m |
| 管路系统气密性 | ≤-0.085MPa |
| 平均无故障联系运行时间 | ≥1440h/次 |
| 绝缘阻抗 | ＞20MΩ |
| 通讯接口 | RS-232 |
| 模拟接口 | 4mA~20mA |
| 数字量输入接口 | 开关量 |
| 仪器界面 | 中文界面，彩色液晶触摸显示屏 |
| 平均功率 | 75W |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 446mm×500mm×1350mm±10mm |