附件二：

麻醉机技术参数

- ★12.1英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

- 主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测。

- 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- ★具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。

- 通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、手动，可选配 PRVC

- 控制通气模式下：

  - ★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

  - ★PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。

  - 吸呼比设定范围：4:1～1:10。

  - ★吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

- ★高精度潮气量控制系统：

潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL；

潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。

- 同步和支持通气模式下：

  - 触发窗设定范围：5%～90%

  - 吸气时间设定范围：0.2～0.5s

  - 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

  - 支持压力设定范围：3～60 cmH2O

- 重点参数监测范围：

  - 分钟通气量监测范围：0～100L/min

  - 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml

  - ★顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O

  - 气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L)

- 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

- ★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。

- 压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

- 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

- 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

- 有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

- 具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

- 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

- 回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

- ★回路泄漏量不应超过65ml/min。

- 进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。

- 报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。