# 附件三：

电子输尿管软镜年度维保服务技术参数要求

1.维保设备概况：

（1）设备名称：电子输尿管镜

（2）设备型号：奥林巴斯 URF-V

（3）设备数量：1条

（4）维保期限：三年（合同一年一签）

（5）维保范围：全保。维保设备正常使用下所发生的故障均属保修服务范围。包含图像故障、插入管老化、导光软管老化、导光束亮度不足、弯曲角度异常、角度钢丝断裂、钳道管漏水、阀座磨损、遥控按钮失灵、水气管堵塞、喷嘴堵塞、电器接头氧化腐蚀、弯曲橡皮漏水等。

2.维保服务技术要求：

▲（1）更换配件：符合年保电子输尿管镜合格的进口全新配件。

▲（2）及时免费提供备用镜给采购人使用，且要求先提供备用镜再拿回镜子维修。

▲（3）维修工艺符合设备品质要求，维修后设备质量达到国家、行业相关技术标准要求。

（4）要求大修7个工作日、中修4个工作日、小修2个工作日内完成维修（不含在途时间）。

（5）如采购人设备发生故障，维保公司工程师需1小时内电话响应，4小时内提供技术支持和答疑，24小时内到现场检测或安排快递上门取回公司维修。

▲（6）保证设备总开机率≥95%，（按全年365天计算），即每年停机不超过18天(一年365天)；每超过一天，顺延3天。

（7）保修期内指定工程师负责电子输尿管镜的维修，且每年对相关使用科室工作人员进行一次清洗保养培训。

（8）保修期内每年2次对内镜周边设备（包含主机）进行免费除尘、清洗、保养服务。

（9）维保公司不得将本项目约定的服务事项转包、分包。

（10）维保公司需每年提供年度的维修、维护服务记录，包括维修次数、维修内容、备件数量、保养次数、维修、保养报告等。

- 3.重要说明：打“▲”号条款为重点技术要求。