附件三 ：

眼科眼底照相机参数要求

★1、操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量，自动转换左右眼

★2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置

3、拍照模式：自动/手动

4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照

5、曝光模式：自动/手动

6、采集过程全程语音导航

7、照相瞳孔直径：≧2.8 mm，＜3.3mm

10、闪光强度：自适应无级可调

11、视场角≧53°

12、操作者方位：对侧、旁侧

13、采集模块：内置专业高清摄像头

14、眼底像分辨率：≧2400万像素

15、患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D

16、固视标：内固视标，采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有不少于9点固视

18：工作距离：16±2mm

23、图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比

★24、带人工智能诊阅片系统(软件部分)：

1）适用人群：心脑血管疾病、高血压、糖尿病以及内分泌、肾脏、神经系统等疾病人群的检查及风险提示；

2）对疾病评估的灵敏度≥90%，特异度≥90%；

3）可分析超43小类眼底疾病特征，包括但不限于高血压眼底病变、年龄相关性黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视网膜脱离；

4）自带质控模块，可分析以视盘为中心或者以黄斑为中心的后极部眼底影像，会自动对上传的影像进行质量评估，给出评估结果：图像是否合格（显示眼别，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示等；

5）支持对视网膜血管进行亚像素级分割并量化，提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比（允差在±3%以内）、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

6）支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。标注颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

7）支持进行智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比；

8）可提供具有眼底精准定位全局分析图，在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣等的位置；

9)支持医生可通过平台方便查看历史阅片结果，能够对同一人不同时期眼底照片进行配准处理，并进行动态展示，辅助随诊分析，输出不同时期眼底指标的变化，医生可基于评估结果，方便进行各类数据的查询与统计；

10)支持按日期、检查号、姓名、性别、年龄等查询对应的检查记录；

11）支持的风险评估检查项由后台动态配置，可根据实际需要，进行增删；

12）具备批量打印功能，支持批量导出，批量下载和批量打印；

13）支持自动监控上传和手动选择上传方式，影像上传后质控模块会自动进行影像质量评估，给出评估结果，眼别信息和眼位信息；

14）可自动输出智能阅片结果与报告，辅助医生进行疾病分析与诊断，系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片；

15）报告输出高效便捷，要求至少可在60s内出具智能分析报告，报告信息发送平台，生成报告通过后台管理，可直接发到患者手机上。

（备注：带★为核心技术参数）