附件三：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | ★设备及耗材要求：A、设备为有自主知识产权的国产设备；B、所有耗材为单针操作；C、能提供自体红细胞采集/去除、血浆置换、采集单\双份血小板耗材；D、能提供与设备配套的国产耗材。 |
| 2 | 设备与耗材均为国家药监局批准注册的三类医疗器械产品。 |
| 3 | 离心机速度：4800r/min或5500r/min。 |
| 4 | 单针采集：耗材所带针头可以更换。 |
| 5 | 使用中文操作软件。 |
| 6 | 开机准备快速简单，无需盐水预冲等其它工作，采集后即可得所需产品。耗材安装简单方便，预设的参数可根据患者在采集过程中的状况进行随时调整。 |
| 7 | ★设备具有自体红细胞采集/去除功能。 |
| 8 | ★设备具有自体单份、双份血小板采集/去除功能。 |
| 9 | ★设备具有血浆置换功能。 |
| 10 | ★仪器是便携式，体积小，重量轻，方便移动至医院其它临床科室病房开展工作。 |
| 11 | 产品通过ISO13485认证和CE认证。 |
| 12 | 环境温度： ＋10℃～＋30℃（正常工作条件）。 |
| 13 | 相对湿度： ≤70%（正常工作条件）。 |
| 14 | 大气压力： 86kPa～106kPa（正常工作条件）。 |
| 15 | 使用电源： ～220V±22V，50Hz±1Hz（正常工作条件）。 |
| 16 | 输入功率： 不大于500VA（正常工作条件）。 |
| 17 | 熔断器型号规格： BGXP250V4.0A，5×20（正常工作条件）。 |
| 18 | 无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体（正常工作条件）。 |
| 19 | 环境温度： -20℃～+55℃（储存条件）。 |
| 20 | 相对湿度： ≤90%（储存条件）。 |
| 21 | 无腐蚀性气体（储存条件）。 |
| 22 | 阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境（储存条件）。 |
| 23 | 袖带压力：范围0～13.3kPa；预设置6.7kPa。 |
| 24 | 每循环血浆量：范围0～500g；预设置50g。 |
| 25 | 血浆采集量： 范围0～800g；预设置200g。 |
| 26 | 采血速度：范围20 r/min～100r/min；预设置90r/min。 |
| 27 | 回输速度： 范围20 r/min～120r/min。抗凝血比： 范围1:8～1:16。 |