床旁输液工作站技术参数

一、输液信息采集系统

- 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

- 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

- 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网

- 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

- 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

- 每套信息采集系统包括注射泵3台，输液泵1台；输液信息采集系统四槽位1台

二、注射泵

- 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP33

三、输液泵

- 支持输血功能，并提供证明文件

- 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

- 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件

- 输液精度≤±5%

- 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

- 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开

- 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

- 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值

- 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP33

双通道注射泵技术参数要求

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

- 一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34；

★3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

★3.1.3压力报警阈值5档可调，最低75mmHg ；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.2 精度要求：

3.2.1注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者；

★3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3 基本要求：

★3.3.1 速率范围：0.1-1600ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1600ml/h， 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.5  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

★3.3.6  支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

3.3.7  具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

3.3.8  屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.9  整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。

3.3.10 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息；

3.3.11具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息

★3.3.12 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

★ 3.3.13 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.3.14 双通道注射时，电池工作时间≥3小时@5ml/h，可升级至≥6小时@5ml/h

3.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.16 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

3.3.17  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

★3.3.18 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.19  全中文软件操作界面。

★3.3.20四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

3.2.21保修期：5年，终身维修。

输液泵技术参数要求

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34。

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值至少3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

★3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

3.2 精度要求：

3.2.1 精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

★3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上。

3.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6  支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器 ；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8  整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

★3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

★3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

★3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16全中文软件操作界面。

4.保修期：5年，终身维修。