附件三 ：

内热式针灸治疗仪主要技术参数

1、治疗通道：20/40路。

2、针体针尖恒温均匀发热，温度可在38℃-60℃之间任意调节，通电加热30秒达到设置温度，温度准确度与内热针相连时精度不大于±2℃，治疗温度精确。工作时间设定范围00.00~99.00min，时间计算误差不大于±2秒。

3、可配带标准刻度内热针，规格至少包含 0.35，0.4， 0.5， 0.7，1.1mm。

4、电气安全要求：符合GB9706.1-2007的要求。电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求。

5、环境参数：使用温度：5℃～40℃ ，大气压强：70kPa～106kPa，相对湿度：≤85%。