附件二：结核r-干扰素化学发光检测仪参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 | 化学发光分析仪器及试剂均获得医疗器械注册证书。 |
| 2 | 检测原理 | 微粒子化学发光原理，根据夹心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理，与化学发光试剂配合该仪器具有高自动化、高智能化、高通量、高防污染能力等特点。 |
| △3 | 反应平台 | 通过磁微粒包被的固相和吖啶酯标记的发光物，可对样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。 |
| 4 | 检测项目 | 术前八项（包含HIV、HCV、TP及乙肝两对半），术前八项均需采用两步法反应，避免HOOK效应； |
| 4.1 | HIV试剂 | HIV需为四代试剂，同时检测抗原抗体，并2019年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估中，灵敏度，特异性和功效率均达到100%； |
| 4.2 | HCV试剂 | HCV Ab项目采用夹心法检测，可定性检测丙肝IgM和IgG抗体，覆盖1-6型HCV基因型（以说明书为准）； |
| 4.3 | 乙肝两对半 | 乙肝两对半要求均能实现定量检测，同时可也做定性检测，满足不同需求； |
| 4.4 | TP试剂 | TP Ab检测需采用夹心法检测； |
| △4.5 | 可拓展项目 | 如TB-IGRA检测、EBV抗体检测等 |
| △4.6 | 可拓展项目 | 可同时拓展甲型肝炎病毒IgM抗体、丁型肝炎病毒IgM/G抗体、戊型肝炎病毒IgM/G抗体检测； |
| 5 | 检测通量 | 满足单台仪器每小时200的测试通量，多台联机最大到每小时800的测试通量；检测时间短，可在29分钟之内出第一份结果，后续出结果不高于20秒。 |
| 6 | 试剂仓 反应位 | 1.试剂位单台≥20套，多台联机≥80套，可支持不低于80个项目同机检测； 2.试剂仓具有冷藏功能，且有独立电源。当仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏； |
| 7 | 样本位 | 单机样本位≥150个 |
| △8 | 加样类型： | 采用一次性吸头，有效地避免交叉污染，保证检测结果准确性； |