附件二:

干眼筛查仪参数

★1.曲率半径测量范围：不窄于5.5mm～10.0mm（61.36 D～33.75D）。

2.角膜地形图仪分类为A类。

★3.测量方式：placido盘

4.P4lacido环数： 22环

5.径向测量直径：9.7mm （中心为43D）

6.调节范围： 测试头左右位移调节范围100mm以上

测试头前后位移调节范围80mm以上

测试头上下位移调节范围25mm以上

颌托支架台移动调节范围50mm以上

7.非侵入式眼表综合分析，辅助医生进行干眼症的筛查。

8.无需荧光素钠染色，无需裂隙灯观察及秒表计时，机器自动完成泪膜破裂时间测量，至少25秒。

9.绘制泪膜破裂分布曲线，包含首次破裂时间及平均破裂时间，更加客观、全面。

10.清晰的睑板腺拍照，并具有对比度增强模式观察腺体，可为医生对MGD的诊断提供更准确的依据。

11.非侵入式泪河高度测量，可替代传统的Schirmer实验，将15分钟的检查时间缩短为几秒钟，定量

评估泪液分泌量。

12.高清泪膜脂质层视频成像，观察脂质层厚度等特征。

★13.睑缘开口清晰观察（普通裂隙灯放大率不足）。

14.具有眼红分析功能，分析球结膜及睫状充血。

（注：★号为核心技术参数）

眼电生理检查系统技术参数

| 生物电放大器 |  |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | ≥ 1000 MΩ |
| 共模抑制比 | ≥ 115dB |
| 输入短信噪声 | ≤ 4uVpp |
| 滤波器 | 实时数字滤波器，各通道可独立设置带通、高通、低通、带阻等滤波器 |
| A/D位数 | 24 bit |
| 通信接口 | 光耦合USB 2.0 |
| 供 电 | USB供电 |
| 闪光刺激器 |  |
| 刺激光源 | 提供白、红、绿、蓝四种独立光源，并可任意组合 |
| 标准闪光强度 | 可在 < 4ms的闪光时间内提供超过30cd·s/m2 的白色宽带刺激光 |
| 闪光强度可调范围 | 0-100 cd·s/m2 |
| 刺激模式 | 闪光、双闪、频闪、给撤，给光时长可任意设定 |
| 背景光源调节范围 | 0-500 cd/m2 |
| 刺激频率 | 0.01-200Hz |
| 固视及EOG灯 | 3个固视/EOG指示灯，64级亮度独立可调 |
| 红外监视 | 配备红外监视摄像系统 |
| 图形刺激器 |  |
| 亮度 | 0-250 cd/m2 |
| 对比度 | > 98% |
| 刺激图形 | 横盘格/横条栅/竖条栅/矩形翻转及给撤，视角无级可调 |
| 刺激范围 | 全屏/左半屏/右半屏/上半屏/下半屏/1/4左上/1/4右上/1/4左下/1/4右下/上下边沿/左右边沿/横向中心/竖向中心/1/8中心；任意刺激角中心矩形；任意刺激角矩形周边。 |
| 眼电图EOG | 闪光刺激器、生物电放大器、 图形刺激器为一体式 |