附件二：

# 技术参数

1、高清摄像系统

*1.1、分辨率≥1920×1080，摄像头采用3个1/3高灵敏度CCD摄像传感器,支持1080/1080P/720P等各种制式监视器

1.2、有多种客户定制模式,支持等多种腔镜显示

1.3、HD-SDI、HD-DVI、YPrPb、IEEE-1394DV、YC、Composite六种输出模式，支持多种格式监视器和远程存储

1.4、配备独立耦合器，偏角镜头，防止散光进入，易清洗消毒

2、光源系统

2.1、300W氙灯光源，色温5700K－6000K

2.2、有standby按键，待机保护功能，避免机器空闲时产生光照射损伤

2.3、大液晶屏显示，面板可数字计时，可实时显示灯泡使用时间及灯泡亮度

2.4、采用红外滤光技术，对光线照射进行优化处理，最大程度减少手术部位热灼伤

*2.5、主机具备轮盘式接口，接口数量≥4种

3、刨削系统

3.1、扭力：≥32 OZ/in

3.2、脚踏控制板有四个独立工作按钮,分别为:正转/反转/往复转/安全窗锁按钮

3.3、采用新型强化合金制造的刨削刀头,减少工作时产生的摩擦

3.4、最大转速≥10000转/分钟，独立的转速和级速调整模式,具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能，有效的防止误操作并缩短手术时间

*3.5、能够提供各种关节需要的刨刀头，特有刨刀头切割窗锁定功能，增强安全性,避免误损伤

具有切割窗锁功能，

4、关节镜

*4.1、HD关节镜，镜体外径4mm，最大插入部外径≤4.2mm，视向角30°，视场角105°工作长度≥160mm，可高温高压消毒。

4.2、蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕

5、手动器械

*5.1、所配备的手动器械必须为不可拆卸无销钉设计

5.2、455精钢制作

*6、为保证售后服务质量，摄像系统、光源系统、刨削系统、关节镜、手动器械均为同一品牌。

*7、手动器械及工具均需是二类注册证

高清关节镜系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 摄像系统 |  |  |
| 1 | 摄像控制主机 | 1 |
| 2 | 高清摄像头 | 1 |
| 3 | 耦合器 | 1 |
| 光源系统 |  |  |
| 4 | 光源主机 | 1 |
| 5 | 光纤 | 1 |
| 关节镜 |  |  |
| 6 | 关节镜4mm 30° | 2 |
| 7 | 6mm双阀、可旋转套管 | 1 |
| 8 | 穿刺锥 | 1 |
| 动力系统 |  |  |
| 9 | 动力主机 | 1 |
| 10 | 动力系统脚踏开关 | 1 |
| 11 | 大功率非手控刨削手柄 | 1 |
| 手动器械 |  |  |
| 12 | 探针 | 1 |
| 13 | 勾刀 | 1 |
| 14 | 篮钳,鸭嘴状，左弯 | 1 |
| 15 | 篮钳,鸭嘴状，右弯 | 1 |
| 16 | 篮钳,鸭嘴状，直 | 1 |
| 17 | 篮钳,鸭嘴状，上翘 | 1 |
| 18 | 抓钳 | 1 |
| 19 | 20°软骨锥，大号 | 1 |
| 20 | 40°软骨锥，大号 | 1 |
| 21 | 软骨锥把手 | 1 |
| 22 | 滑动缝线剪线器 |  |
| 23 | 凹陷游离体钳 |  |
| 24 | 全圈推结器 |  |
| 25 | 缝线抓钳 |  |
| 其他产品 |  |  |
| 26 | 专业医用台车 | 1 |
| 27 | 高清液晶监视器 | 1 |
| 28 | 工作站 | 1 |