附件三 ：

全自动医用PCR分析系统设备参数要求

1、样本通量：需达到4样本/次

2、核酸提取方法：磁珠法

3、升温速率：≥5.0℃/s

4、降温速率：≥3.5℃/s

5、温度精度：≤0.1℃，可做HRM高分辨熔解曲线

6、孔间温度均匀度：±0.1℃

7、检测通道：≧4通道

8、检测速度：上机检测时间≤4小时

9、检测系统激发波长与检测波长：470-665nm。

10、适用探针/染料：FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA /Cy3、ROX/Texas Red、CY5。

11、消毒功能：可计时门控紫外消毒。

12、控制方式：触摸屏控制。

13、设备集成核酸提取、PCR反应体系构建、PCR上机检测、结果分析和报告打印于一体。

14、软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；软件应用兼容性强，既能满足结核检测，又能满足常规PCR项目检测。

15、熔解曲线结果判读软件：在耐药检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰。

16、配套的结核检测试剂，需要包括结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测，并获得NMPA三类注册证。

17、结核检测项目能单独检测，可单独开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测。

18、仪器获得NMPA的三类注册证。

19、设备验收时，需能通过利福平和异烟肼耐药突变检测。