附件三：

手摇式二折病床

1.产品规格：2100×950×500mm（±10）mm；床面长宽规格：1930×830mm（±10）mm

2.背板升降范围： 0～70°±5°。

3.安全工作载荷≥135kg；最大静载荷≥400kg。

4.床框主架边管采用壁厚≥1.5mm碳钢矩管，采用焊接机器人以集群焊接。

5.床面板采用≥1.0mm碳钢冷轧板整体一次性拉伸成型，拉伸深度为38mm，床面均布≥80个透气孔，床面四角≥20mm圆角，各棱边采用≥8mm斜面45°过渡倒角，防碰伤身体，各段床面设置≥8条加强防滑筋条。（提供实物照片等佐证材料）

6.背板与升降结构分离式；各床面间连接采用≥6.0mm钢板，外部ABS树脂塑料保护罩；脚段床面设置U型防滑件，避免背板床面升降时床垫滑动。

7.病床升降系统丝杆采用双向过摇打滑丝杆装置，配防尘罩，摇手上移印功能标识。背段升降结构采用双臂水平滑动转轴，双支撑臂卸力结构。

8.折叠护栏有效防护长度应≥1430mm，防护状态时距床面高度应≥350mm, 收折平放后护栏上主管低于床垫≥30mm，铝型材厚度≥1.5mm，立柱≥6根，开关采用铝合金型材压铸制造，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，护栏外侧配有防撞条。

9.床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等工序，管壁内外均有双重涂层防锈。（提供电泳工艺佐证材料）

10.电泳静电涂层厚度≥18μm，涂层硬度≥3H, 涂层表面冲击高度400㎜，无剥落、裂纹、皱纹等缺陷。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

11.床头板由全新ABS材料吹塑成型，壁厚≥3mm，内嵌对扣式ABS树脂装饰板，注塑成色，色彩可选；塑料件经过100小时氙灯老化试验,试验后外观变色﹤2级。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

12.病床床头直插式结构，插杆采用Φ16圆钢。脚架立柱采用壁厚≥1.5mm碳钢矩管，触地点采用ABS材料注塑成型胶脚。（提供实物照片等佐证材料）

13.喷涂粉末环保、抗菌。床整体金属漆膜附着力不低于1级，漆膜冲击强度在高度500mm冲击后漆膜无剥落、裂纹、皱纹；进行168小时盐雾试验后，不低于GB/T 6461-2002标准的外观评级RA＞9级。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

14.床垫与床的各段匹配，床垫由一层≥30mm椰丝垫，一层≥50mm高弹海绵和一层涤纶针织腹膜布制成，设透气孔。

15床垫不易变形，具有弹性和韧性，椰垫强度≥100N/cm，泡沫塑料回弹率≥35%，泡沫塑料拉伸强度≥100kPa。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

16.配置：双钩引流袋挂钩2个；输液架插座4个。

附件四：

床头柜

1.规格尺寸：460×450×810（±10）mm。

2.床头柜由柜体、不锈钢台面、柜门、抽屉、抽板、隔板、毛巾架等组成。

3.床头柜台面由ABS注塑边框四方紧压不锈钢面板，面板底部焊接不锈钢加强筋。ABS围框边缘高于不锈钢台面≥8mm，物品不易掉落，ABS色彩与病床设施匹配。（提供实物照片等佐证材料）

4.抽屉、抽板、门板的装饰拉手和台面边框均采用ABS材料注塑成型，柜体、及隔板采用厚度≥1mm碳钢冷扎钢板。

5.柜体两侧配收折式毛巾架。台面与抽屉间设隐藏式拉板，柜门内设一层隔板。

6.柜脚采用配置静音脚轮四只，其中两只配置刹车。

7床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等工序，管壁内外均有双重涂层防锈。

附件五：

陪伴椅参数

- 展开尺寸：1850×620×400（±10）mm；折叠尺寸：770×620×940（±10）mm。

- 整体要求：床椅两用，收起可作座椅使用，展开可作陪护床使用（带头枕）

- 框架采用≥1.2mm碳素钢管，直角处都采用圆弧过渡。

- 框架外观电泳静电涂层厚度≥22μm，喷塑涂层厚度≥83μm。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

- 主框后立柱采用两只φ75mm脚轮，前立柱带防滑胶脚，折叠活动架配四只φ50mm脚轮。脚轮中未检出有害物质铅、汞、六价铬。

- 软包无破损、划痕、色污、油污，无明显色差。内衬高密度海绵，回弹率≥35%，拉伸强度≥100KPa。

- 一段折起角度，以座段为基准，向上折起角度：88°±5°；二段折起角度，以座段为基准，向上折起角度：75°±5°；坐段折起角度：4°±1°（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

- 整体展开后椅面均匀载荷≥135㎏；（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

- 整体偏离中心100㎜，均匀载荷≥135㎏，无侧翻现象。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

- 一段展开后可均匀载荷≥55㎏；二段展开后可均匀载荷≥45㎏；座段展开后可均匀载荷≥35㎏。（提供第三方检验机构检测报告并加盖供应商鲜章）

附件六：

诊查床参数

- 规格尺寸：1900×650×650（±10）mm

- 四只支撑脚管采用φ32×1.5mm碳钢焊管制作，脚架连接管采用φ22×1.2mm碳钢焊管制作，四脚均配置防滑耐磨胶脚。

- 脚架连接件采用材料度≥3.0mm碳钢冷轧板制作。

- 床框以及加强条均采用≥1.0mm碳钢冷轧板制作。

- 床脚与床面支撑采用≥5.0mm扁钢，呈三角形连接，保证稳固。

- 床面采用高级人革皮，内置高密度泡沫，体感舒适。

- 框架经多次表面处理后静电喷涂，采用环保喷涂材料。

- 床面额定载荷≥135kg。