- 附件二（1）：

- 光学相干断层扫描仪

- OCT光源：扫频激光

- ★OCT光源波长≤1050nm

- OCT扫描速度≥100,000 A-scans/s

- OCT轴向数字分辨率≤2.0μm

- OCT轴向光学分辨率≤3.8um

- OCT成像范围：线扫描范围≥16mm，三维成像范围≥15mm x12mm

- ▲OCT前节成像深度≥12.2mm，OCT后节成像深度≥9mm

- ▲眼底成像：共聚焦点扫描成像系统（cSSO共聚焦扫描高亮度眼底镜或cSLO共聚焦扫描眼底镜）

- 单次血流成像范围≥15mmx12mm

- ▲具备血流拼图功能，自动拼接≥5张血流图像

- 血流成像拼图范围≥23.5mm x 17.5mm

- 血流成像分辨率≤5.8μm/pixel

- 血流密度测量可选择排除大血管

- 可对视网膜下积液自动识别并计算面积体积

- ▲可对视网膜脱离进行分析，自动量化PED的大小及体积

- ★内置前节镜头无需手动更换

附件二（2）：

眼科激光光凝仪技术参数

- 特点 (Features)

- Nd:GdVO4固体倍频激光器，转换效率更高；

- 闭环控制，输出功率更加稳定；

- 共焦式变焦，光斑边缘更加清晰；

- 光斑匀化技术，光斑更加均匀；

- 精确聚焦，降低角膜处光功率密度，使用更加安全；

- *主机内置大尺寸触摸显示屏，操作更加快捷；

- 支持裂隙灯适配器，光纤探针等多种输出方式。

- 技术参数

- 治疗激光

类型：半导体泵浦倍频Nd:GdVO4固体激光器；

波长：532nm；

输出功率：50mW~1200mW，分档可调；

脉冲宽度：0.01s~3s，分档可调；

脉冲间隔：0.05s~1s，分档可调，或者单脉冲；

光斑尺寸：50um~500um，连续可调。

- 瞄准光

类型：半导体激光器；

波长：630nm~680nm；

输出功率：≤1.0mW, 分档可调。

- 冷却方式

风冷+TEC冷却。

- *输出方式：裂隙灯适配器和眼内探针。