附件三：

# 微波治疗机参数

1、单微波源,微波工作频率:  2450MHz±30MHz；

2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；

3、外形尺寸：530×535×850㎜；

4、整机重量：≤26Kg；

5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min；

6、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率稳定；

7、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F2AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm；

8、★输出模式：连续波、脉冲波、集束波；

9、★输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；

10、★手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；

11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出；

12、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号；

13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出；

14、★保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；

15、安全等级：符合国家医用电器3类标准 ；

16、★支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。

17、临床适应症：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。3：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。

18、本产品取得计算机软件著作权。