附件二：

急诊科心电图机技术参数

- 心电采集显示

  - 信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出

  - 输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路

  - ★耐极化电压：≥±550mV

  - 时间常数：≥3.2s

  - 频率响应：0.05Hz -150Hz

  - ★增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、AGC（mm/mV）

  - 输入阻抗：≥50MΩ

  - ★输入回路电流：≤15 n A

  - 患者漏电流：≤10 μ A

  - 共模抑制比：≥120dB

  - ★A/D转换：24位

- 心电波形测量和诊断

  - 心率计算范围：30bpm -300bpm

  - 心率计算精度：±1bpm

  - 心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RR间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴

  - 诊断分析种类：≥140种

2.5 检测结果支持明尼苏达码

- 记录仪

  - 记录方式：热敏点阵式

  - 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

  - 记录纸规格：Z型折叠纸，210mm*140mm*20m

  - ★记录类型：能够实现不少于12种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1_V6，手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律，R-R等）

  - 可外接打印机直接在A4纸上打印

- 输入输出接口

  - 网络接口：RJ-45（1个）TCP/IP ；升级、联网功能

  - ★USB接口：USB Host（1个）连接USB设备，USB Device（1个），连接PC电脑，支持热拔插

  - SD卡接口：标准SD卡

5   ★工作模式

5.1 手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式

6   存储规格

6.1 ★内置存储：不少于800组ECG记录数据

6.2 外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出

6.3 ★输出格式：PDF、DAT、Dicom(选配)、FDA-XML（选配）等

7   显示

7.1 ★显示器尺寸：8.0英寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计，具备背景网格功能

7.2 显示分辨率：800×600

8   操作

8.1 键盘输入： PC键盘可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择

8.2 触摸屏操作：标准触摸屏接口（4线）

8.3 可选配条码枪

9   电池

9.1 电池类型：内置高聚能锂离子可充电电池

9.2 ★电池容量：能持续打印输出不少于500份心电数据