附件三 ：

麻醉手术科麻醉回路消毒机2台参数要求

1. 性能要求

1.1 使用性能

1.1.1 臭氧发生器

臭氧发生器工作 30min,臭氧浓度：320±10% mg/m³；

臭氧产量为：26±10% mg/h。

1.1.2 控制显示器

1.1.2.1 各种消毒模式对应的消毒时间：

快速消毒：75min（H₂O₂雾化 15min+O3消毒 45 min+空气干燥 15 min）；

常规消毒：95min（H₂O₂雾化 20min+O3消毒 60 min+空气干燥 15 min）；

强力消毒：115min（H₂O₂雾化 25min+O3消毒 75 min+空气干燥 15 min）；

超强消毒：135min（H₂O₂雾化 30min+O3消毒 90 min+空气干燥 15 min）；

1.1.2.2 显示屏

可显示工作时间和工作状态。

1.1.3 雾化器

雾化量为(3mL-8mL)/30min。

1.1.4 气流量

消毒循环气流量≥8L/min。

1.1.5 工作噪声

回路消毒机正常工作时噪声≤60dB（A）。

1.1.6 机箱温度报警

机箱温度报警值不超过 60℃，报警后回路消毒机停止工作，并在显示屏提示“机箱内

温度过高”。

1.1.7 臭氧消毒时间

快速消毒模式下，臭氧消毒时间应≥45min；

常规消毒模式下，臭氧消毒时间应≥60min；

强力消毒模式下，臭氧消毒时间应≥75min；

超强消毒模式下，臭氧消毒时间应≥90min；

1.1.8 过氧化氢残留量

消毒过程完成后 30min，灭菌负载上的过氧化氢残留值应不超过 30 mg/kg·H2O。

1.1.9 打印机功能

打印结果应清晰，明确。

1.1.10 网络安全要求

a)软件通过 USB 数据接口向 U 盘进行单向数据传输，传输协议为 USB 2.0。

b)软件采用 U 盘存储媒介进行电子数据交换，存储格式为 txt。

c)软件应具有用户名和密码为用户访问控制机制。

1.1.11 相对湿度

在臭氧消毒因子工作时，臭氧气体的相对湿度应不小于 70%。

1.1.12 过氧化氢安全性

1.1.12.1 生物相容性

消毒后物品应与人体生物相容。

1.1.12.2 材料相容性

对金属和非金属材料器械消毒后进行兼容性评价，结果应为基本无腐蚀，评价结果只限用于经过测试的材质，消毒后的材料外观不应有明显的变化。

1.2 消毒效果

对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥5.00；

对大肠杆菌的杀灭对数值各点应≥5.00；

对铜绿假单胞菌的杀灭对数值各点应≥3.00。

对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值各点应≥3.00。

对白色念珠菌的杀灭对数值各点应≥4.00。

对脓肿分枝杆菌的杀灭对数值各点应≥3.00。

对脊髓灰质炎病毒-Ⅰ型疫苗株的杀灭对数值各点应≥4.00。

1.3 臭氧泄漏量

在消毒机工作过程中，离消毒机外表面 20cm 处的最高臭氧浓度应≤0.1mg/m³。

1.4 臭氧残留量

在消毒过程完成后，回路消毒机周围环境的臭氧残留量应不大于 0.16mg/m 3。

1.5 臭氧浓度和电耗的变化

臭氧消毒器运行 4h 后，在设计的额定功率及进气流量的工况下，2h 内臭氧浓度与臭氧

电耗的变动值不超过 5%。

1.6 氮氧化物含量

以空气为气源，臭氧消毒器产生的氮氧化物（NOX）浓度不得大于臭氧浓度的 2.5%。