附件三 ：

放射科CT专用高压注射器参数要求

1.注射头技术要求

1.1适配针简卡口开放，不限定针简品牌。

1.2 A/B筒安装卡口有明确颜色区分，便于区分造影剂和生理盐水。

1.3注射头进行排气和吸药操作均为按键式，更可靠耐用。

1.4 A/B筒对应的按键操作区域应有颜色区分，便于识别。

2.控制台技术要求

2.1控制台为≧12寸彩色液晶触摸控制屏。

2.2控制台有USB接口，可通过USB方式升级系统软件。

3.系统保护功能要求

3.1未进行排空气操作，系统不能试注射和注射，防止空气栓塞。

3.2系统实时监测，发现异常及时告警并提示异常信息。

3.3压力超限保护，注射时压力超过限制值时停止注射并告警。

3.4紧急功能，紧急情况下触碰屏幕任意位置暂停注射。

4.主要技术参数

4.1注射剂量1.0-200ml，增量0.1ml。

4.2注射速率0.1-10ml/s，增量0.1ml。

4.3压力限制范围50~350psi(345~2415kPa)，增量1psi(1kPa)，压力检测精度偏差不超过±10psi(需提供第三方检测报告证明)。

4.5多阶段注射1-8阶段。

4.6试注射速率0.1~5.0ml/sec.，试注射剂量0.1~10.0ml。

4.7排空气速率和吸药速率可设置3.0-8.0ml/s。

4.8实时显示已注射药量、已注射时间、注射压力曲线等信息。

4.9双流功能，可编程按比例双流注射针筒A和针筒B。

4.10生理盐水跳转功能，注射过程中任意跳转注射生理盐水，以减少患者造影剂摄入量。

4.11通信方式，无线或有线兼容可选。