附件三 ：

中央监护系统参数

1.	控制终端：CPU:酷睿双核四线程，内存≥4G，显存≥2G，硬盘≥1T，屏幕≥19寸，需配备输出设备。

2.	中央监护系统支持来自监护仪端监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创血流动力学（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

3.	中央监护系统支持工作站, 查看站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室。

4.	支持多屏显示：单屏，双屏，四屏任意选择；单屏显示器最多可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床, 满足科室不同病床数量的集中监护需要。

5.	重点床位监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。

6.	远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。

7.	实现重点监护，重点观察床区域可显示至少可以提供12道波形，16个参数区，并具有呼吸氧合图,心律失常分析和回顾功能。

6分钟步行监测分析系统参数

- 1.实现六分钟步行试验的心肺功能等级评估；

- 2.需实现实时监测病人运动过程中的心率变异数据，自动识别并记录病人的心电异常情况；

- 3.支持BMI、METS、六分钟步行距离预测值的计算。

- 4.监测仪器为多种参数集成一体机监测：同时可检测7导以上心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

- 5.具有心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、RonT、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获，并可手动记录异常事件，具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图。

- 6.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

- 7.配备肺功能检测仪，实现支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为0-10L、容量精度为±0.05L,流速范围为0L/s-16L/s、流速精度为±0.2L/s；

- 8.工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图。