附件三 ：

# 经颅重复磁刺激仪

## （一）硬件

- 1.单主机双通道，标配蝶形+圆形线圈，后期可增配其他线圈，如动物线圈、伪线圈等等

- 2.冷却系统：高效变频智能风冷液冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

- 3.设备支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出

- 4.刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率3种显示功能，温度显示精度±0.5°C。

- 5.刺激线圈具有脉冲计数功能，并能够在线圈显示屏以及软件中显示。

- 6.磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出

- 7.提供快速切换线圈功能：无需插拔线圈，长按线圈按键即可完成线圈快速切换。

- 8.标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。

- 9.运动诱发电位检查模块支持无线传输功能

- 10.标配触控式一体机（触摸屏），操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。(提供彩页或说明书)

- 11.一体机符合YY 0505-2012 医用设备EMC要求更安全

- 12.开放式设计平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等。

- 13.高品质恒定电容，可支持设备使用年限（或使用寿命）≥10年。(提供说明书或者设备铭牌)

- （二）主机技术指标

- 1.最大磁感应强度：≥6T，最大磁感应强度允差±5%允差越小，输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～80Hz可调；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；允差 ±3%。

- 2.脉冲上升时间：50μs ±10μs。

- 3.脉冲持续时间：340μs ±20μs。

- 4.磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s，允差：±5% 。

## （三）运动诱发电位监测模块技术指标

- 1.通道数≥2通道。

- 2.工频陷波器：有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。

## （四）软件

- 1.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等常见磁刺激模式，

- 2.内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。

- 3.提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值

- 4.支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT。

- 5.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。

- 6.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。

# （五）技术服务能力要求

- 1. 工作日8小时免费客服电话服务。

- （六）配置

- 1.双通道刺激主机  1台

- 2.散热主机        1台

- 3.线圈            2个

- 4.运动诱发电位检测模块   1个

- 5.推车            1台

- 6.触控一体机      1个

失眠治疗仪参数

1、适用于非器质性失眠症的治疗，（包括脑神经功能紊乱，情绪心理因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等，及心理性失眠、特发性失眠和主观性失眠）

2、适用科室：睡眠医学中心、失眠专科、精神科、心理科、神经内科、老年科、脑病科、康复科、治未病中心、中医科、呼吸科、耳鼻喉科等

3、设备界面：≥15寸液晶屏显示、同屏时实显示全部治疗状态

4、界面显示：中文菜单，治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱动态时实显示

5、操作方式：设备触摸屏操作，个性化调节治疗参数

6、输出通道：≥2个通道输出，独立控制，可同时开启2个通道治疗

7、治疗模式: ≥4个治疗模式，至少配备常规模式、增强模式、维持模式、智能模式

8、智能模式：用于皮肤敏感者的个性化治疗（增加失眠治疗的范围和有效率）

9、强度控制：治疗强度1-32档位可调，档位最小调节值为1档

10、时间控制：可调定时器，单次治疗时间最低设定15分钟，最高设定为60分钟，定时误差≤±5%

11、治疗结束提示：1分钟为单位治疗倒记时，治疗结束自动报警停止，无需时时监护

12、功能升级: 可升级患者档案储存、治疗记录存储和打印功能

13、设备注册认证：获国家医疗器械注册认证为-“失眠治疗仪”（医疗器械注册证）

14、设备临床技术验证：临床医用型治疗设备，设备通过临床机构试验验证，保障设备临床治疗的有效性（提供医疗器械临床试验报告）

15、技术认证：国家技术认证“一种失眠治疗仪” （提供国家技术认证书）

16、控制软件: “失眠治仪软件控制系统” 获国家计算机软件著作权登记证书

17、电刺激治疗波: 幅度被随机调制的无极性指数衰减波

18、电刺激脉冲频率: 治疗刺激脉冲频率 1×(1±30%)kHz

19、电刺激脉冲宽度: 治疗脉冲脉宽 110×(1±30%)μs

20、电极输出峰值电流：交流电恒流输出，治疗电极最大输出强度下输出峰值电流:≤10 mA，安全有效，保障不灼伤皮肤

21、负载阻抗范围:  2kΩ≥负载阻抗≥500Ω

22、负载阻抗参数对频率、脉宽影响：≤±20%，(YY 0607-2007 要求)

23、主机配置：主机一体机，搭配工业计算机，保障设备运行的稳定性和使用年限

24、治疗终端：≥2个独立治疗终端，可扩充增加移动终端

25、输出电极: 双输出电极，有效保证电极输出电流恒定可靠

26、设备注册设计使用年限：至少8年，（提供审批证明材料）

27、工作站配置: 移动推车，配备万向轮和转运把手，门诊、病房均可使用

28、设备防电击程度: BF型

29、设备防电击类型:Ⅱ类

30、工作环境: 工作电源：220V 频率：50Hz

31、主机重量: ≤50kg

32、外形尺寸: ≤485mm(L)×490mm(W)×1190mm(H)，±10%