附件三 ：

半导体激光治疗仪技术参数要求

1.激光类型：半导体激光治疗仪。

2.输出波长：808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）主机屏幕可显。

3.主机可单独输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）三种波长中任意一种波长。

4.主机可组合输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），两种波长。

5.主机可组合输出808nm(±10nm），1064nm(±20nm）两种波长。

6.主机可组合输出975nm（±10nm），1064nm(±20nm）两种波长。

7.主机可组合输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）三种波长。

8.激光最大输出功率≥30W,屏幕可视可调，功率调节可每0.1W步进（提供检测报告证明）。

9.能量传输效率≥85%。

10.激光输出模式≥4种，至少包含连续输出、重复脉冲输出、单脉冲输出、单脉冲串输出模式（提供检测报告证明）。

11.脉冲频率：1HZ -10000 HZ（提供检测报告证明）。

- 12.脉冲宽度：1ms – 1000ms（提供检测报告证明）。

- 13.单脉冲串模式下：脉冲间隔1ms-1000ms。

- 14.设备脉冲模式下占空比范围10%-90%，可每10%步进。

- 15.设备使用智能操作系统，可中英文键盘和手写输入。

- 16.设备可连接WIFI，实现远程升级。

- 17.设备在智能模式下，选择治疗部位、体型、肤色、病症，即可自动生成对应治疗处方。

- 18.设备内置处方数量≥100个。

- 19.设备可在同一界面下手动调节能量、功率、时间、波长配比、输出模式。

- 20.内置病历档案管理系统，可存储及管理患者姓名、主治医生、性别、年龄、患者编号、初始VAS评分、诊断、医嘱及治疗记录等信息。

- 21.可直接进入患者病历档案系统，根据治疗记录直接选取历史治疗参数进行治疗，参数单次调整后可继续保存至病历档案管理系统。

- 22.可存储≥10000种自定义治疗方案。

23.设备开始界面即可对患者进行VAS评分。

- 24.屏幕：≥10英寸高档精密彩色触摸液晶屏，分辨率为1080P，治疗参数、方案及机器运行情况等全中文显示。

- 25.治疗指示光波长：激光二极管650nm（±10nm）；指示光功率≤5 mW，指示光强度可0-6档调节。

- 26.照射模式：手持式靶点治疗光学手柄，手柄按键控制出光。

- 27.主机具有可拆卸治疗光纤支架，主机具有治疗探头放置支架。

- 28.保护系统：具备钥匙开关管理，联锁开关保护，急停开关保护，精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出。

- 29.安全提示：每次开始治疗前，屏幕会播放佩戴护目镜的提示。

- 30.定时器：1-99min,步进为1min。

- 31.具备激光发射器工作提示功能，提示声音可0-7档调节。

- 32.主机屏幕背光亮度可0-255档调节。

- 33.配备1套光纤传输系统。

- 34.治疗头配置：

34.1配备直径≥50mm水晶按摩治疗头一个，水晶头可滚动便于大面积照射治疗需要。

34.2配备非接触式散射照射头一个，适用于伤口愈合的照射。

34.3配备点状照射头一个，适用于神经节，经络穴位的点状照射。

34.4配备小关节治疗头一个，适用于手足指及面部等部位的照射治疗。

34.5配备大关节治疗头一个，适用于肘腕膝踝等关节的移动照射。

35.设备内置接口：microSD1个，USB接口1个。

36. 电源输入：220V，5A，50HZ。

37. 冷却方式：风冷。

38.激光类别：4类激光。

冲击波治疗仪

用于肌肉骨骼的相关疼痛

1.治疗压强不低于4Bar.

2.治疗频率不低于15Hz

3.设备主机同时具有按压键和旋转键两种操作方式

4.治疗仪能够显示工作压力设定值，设定值与实际值误差不超过±5%

5.冲击波子弹体使用寿命至少保证180万次冲击波

6.配置冲击波主机1台，冲击波治疗手柄1把，治疗头3个

7.便携式，整机重量≤7KG