附件三 ：

纤维输尿管肾镜（小儿）1根参数要求

- ▲工作长度≥430mm,外径6/7.5Fr；

- ▲视向角≥5°，器械通道≥4Fr；

- ▲视场角：≥87°；景深范围≥0-150mm；

- ▲对A显色指数Ra≥90，对D65显色指数Ra≥90；

- ▲角分辨力：≥1.50 ra(d)[c/(°)]（工作距离10mm）；

- ▲照明镜体光效≥0.70；综合镜体光效≥0.50；综合边缘光效≥0.07；

- ▲有效光度率≤669cd/m2·lm；

- 允许两支不同的碎石器械或拦石器械同时进入器械腔道；

- 可蒸汽灭菌（最大灭菌温度138°），一体化三通头；

- 进出水开关采用高分子材料制作，按压即可取出，清洗方便；

- ▲镜身具有配套光纤直径数字标示和颜色色环标示；

- ▲镜身具有镜子视向角度数字和颜色色环标示；

- 镜身具有器械通道尺寸数字标示。