附件三 ：

心内科无创血流动力检测系统1台参数要求

一、检测原理

1.1★依据欧姆定律，采用经胸生物阻抗法。

二、适用范围

2.1通过检测心率、血压、胸腔阻抗及左室射血时间，从而获得心输出量、心脏指数、每搏输出量、每搏指数、射血收缩指数、变力状态指数等多项参数。

2.2适用于急重症患者血流动力监测、心衰及围手术期患者容量管理、高血压精准分型诊疗、指导心血管活性药物使用、指导血液透析容量平衡管理及无创心功能评定等。

2.3▲检测方法为无创检测技术，可实现静态/动态、即时检测与连续监护，也可以实现床旁移动和场所固定检测，还可以配合心肺测试系统和心脏康复设备，综合评估心肺功能和康复效果。

三、硬件/软件配置

3.1▲设备为无创血液动力学检测系统专用机(非插件式或外接工作站式设计)。

3.2便携式设计，采用12±2英寸彩色触摸电容屏。

3.3设备内置高效蓄电池，待机时间≥2小时。

3.4心功能检测板内置在主机中，设备更稳定，导联线易耗品成本更低。

3.5采用Linux系统，启动速度快，数据更安全。

3.6设备可床旁检测，既能 24小时实时监测、也能快速检测。

3.7▲信号采集：频率≥65kHz；生物阻抗电流7μA。

3.8具有智能信号输入检测系统，监测不同位置电极情况，当电极片出现问题时，实时提示。

3.9可对监测数据进行存储、调取和回放；具有回顾功能和自主打印等功能。

3.10软件具备报告自主智能分析功能，并可打印波形、数据、表格、图形趋势等。

3.11软件具备多种血流动力学智能检测模块。

3.11.1▲血流调控模块：血流动力学状态描记图、心功能监测

- 快速判断患者血流动力学状态；

- 辅助诊断及制定临床治疗方向；

- 快速获取生命体征信息；

- 及时给予救治建议。

3.11.2血压管理模块

具有基于血流动力学水平的血压精准管理功能，可智能分型并指导用药方案。

3.11.3容量评估管理模块

具有基于血流动力学水平的容量管理智能分析功能。

3.11.4▲心功能评定模块：

具有基于血流动力学水平的心功能智能分级分析功能及用药智能分析功能。

3.11.5 ▲PLR试验模块

具有智能PLR试验流程模块，并打印分析报告。

3.12可打印注有相应监测时间段和日期的不同类型的血流动力学报告，如无创心输出量测定报告、心功能康复评定报告、心阻抗图报告、无创心功能监测报告、动态趋势报告、心博出量测定报告、治疗分析趋势图报告、无创心血流图检查报告、PLR试验报告等。

3.13采用内置运动血压模块（血压信息可自动测量或手动输入）。

四、检测参数

4.1▲检测系统可检测参数：血流动力学参数30项。

4.2泵血功能：心排量参数（5项）

心输出量（CO）；心搏量（SV）；心脏指数（CI）；心搏指数（SI）；心率变律性（ΔChr）。

4.3前负荷：血液容量参数（5项）

胸液传导性（TFC）；每搏变异率（SVV）；肺毛细血管楔压（PCWP）；舒张末期容积指数（EDI）；血管内容量/血管容积（ΔVol）。

4.4后负荷：血管阻力参数（5项）

每搏外周阻力（SSVR）；每搏外周阻力指数（SSVRI）；系统阻力（SVR）；系统阻力指数（SVRI）；血管活性（ΔVas）。

4.5心肌动力：机械做功/舒缩功能参数（10项）

左心室每搏作功（LSW）；左室每搏做功指数（LSWI）；左心室作功（LCW）；左心室做功指数（LCWI）；射血前期（PEP）；左室射血期（LVET）；射血期收缩指数（EPCI）；变力状态指数（ISI）；射血分数(EF)；收缩变力性（Inotropy）。

4.6 常规参数（5项）

心率（HR）；收缩压（SBP）；舒张压（DBP）；平均动脉压（MAP）；脉压差（PP）。

五、配置

无创血流动力检测系统主机；专用八芯导联线；血压袖带及延长管；移动台车；激光打印设备；无线键盘；无线鼠标。