附件三 ：

口腔科牙科综合治疗椅4台参数要求

| 工作条件 | 环境温度5℃—40℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 ≤80% |  |
|  | 供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min |  |
|  | 水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量10L/min |  |
|  | AC110/220V, 50Hz, 10A |  |
| 照明 | 从＜8,000到＞30,000可调，符合YY/T 1120牙科学 口腔灯 |  |
|  | 通过红外控制开关，无极调光 |  |
|  | 色温：5,000K±500K，电压AC 12V，功率＜10VA |  |
|  | 光固化模式：可感应切换黄光，防止树脂过快固化，操作时间更充裕； |  |
|  | 超大光斑：光斑≧100mm*200mm |  |
|  | 反射式光源：光线更柔和，有效保护儿童和医生眼睛。 |  |
|  | 三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。 |  |
| 治疗椅 | 整机消耗功率 400W |  |
|  | 靠背采用2.5mm优质一体成型冷轧钢板+静电喷涂工艺： 1、表面光洁度高，易于平常清洁消毒； 2、稳定性和刚性强； 3、靠背可进行约20mm高度调节，能够适应不同患者的身高； | ★ |
|  | 蝶形靠背形状设计： 1、上窄下宽，专为中国医生9~11点位操作习惯而量身定制，方便医生接近病患口腔； 2、靠背中心与边缘落差8cm ，靠背边缘薄不大于2.5cm，为医生和助手留出足够腿部空间，医生不需要抬肩肘，可以在轻松的工作体位下工作； 3、中间凹陷两侧敞开的设计，为病患提供更好的包裹感，防止治疗过程中病患的晃动，蝶翼部分解放病患手臂，为肘部提供更好的支撑。 | ★ |
|  | 靠背带有负角设计，可用于病患紧急休克时治疗。 |  |
|  | 座椅升降范围 最高：800mm；最低：350mm | ★ |
|  | 座椅承重范围≥135KG |  |
|  | 配置品牌电机 |  |
|  | 超薄手工缝制超细纤维皮工艺座垫 |  |
|  | 坐垫长度：1250mm，坐垫最宽处：540mm |  |
|  | 靠背长度：520mm，靠背最宽处：600mm |  |
|  | 配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转135度，方便病患上下牙科椅。 |  |
|  | 配置器械与座椅互锁系统 |  |
|  | 配置三个可单独设置记忆位 |  |
|  | 配置透明的脚垫防护套 |  |
|  | 配置圆形脚踏开关 |  |
|  | 零误触急停开关。 |  |
| 医生单元 | 标准下挂式器械盘，配置器械盘硅胶软垫，工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。 防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。 |  |
|  | 工具台面：长度440mm*宽度350mm±10mm |  |
|  | 低压24V观片灯 |  |
|  | 配置三条四孔手机管： 1、两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用； 2、相比传统控制系统而言，三个系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。 | ★ |
|  | 配置一把优质三用枪 |  |
|  | 带十五个功能按键面板 |  |
|  | 1、9秒快速电机：靠背到达工作位只需要7~9秒，提高医生工作效率； - 2、开机自检：智能故障检测系统，开机自动检测设备性能； - 3、自我修复：电机信号器故障时，系统自动切换无记忆模式，椅位升降俯仰可正常使用； - 4、灯椅联动：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启； - 5、智能复位（R键）：治疗结束后，按下R键，牙椅到达退出位，口腔灯同时关闭；进入治疗时，按下R键，恢复原治疗位，口腔灯自动复原至工作状态。医生可省略频繁的调节步骤，实现一个R键贯穿整个治疗过程； - 6、紧急制动安全装置：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，按下P1、P2、P3、R、LP、口腔灯键当中任意一键，功能被中断，重按功能键可继续动作； - 7、包含三个记忆位、复位、吐痰位、机椅互锁等优异性能。 | ★ |
| 治疗箱 | 整体铸铝箱架，治疗箱体与座椅相连 ： 1、不生锈，无污染源，保持干净整洁机内环境； 2、标准化生产，一体精密铸造成型，铸造强度远高于焊接； 3、重量轻，是铁的1/3，侧箱受力小，牙椅稳定性强； 4、水气电独立布局，结构清晰，易于维修。 | ★ |
|  | 可转动箱体，90度旋转,方便维修和四手操作。 | ★ |
|  | 旋扣式过滤器： 1、在目视范围之内，方便拆装清洁； 2、锥形腔体旋入设计，轻松拆装，密封性佳； 3、滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱。 | ★ |
|  | 可135°旋转，方便病人吐痰。 陶瓷材质更方便清洁 冲痰管出水口高出痰盂平面20mm，符合国际标准 |  |
|  | 负压强弱吸系统，配置独立强吸系统和弱吸系统 |  |
|  | 配置纯净水系统 |  |
|  | 配置品牌电磁阀 |  |
|  | 具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） |  |
|  | 配置原装进口水气管线，英制尺寸，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命。 | ★ |
| 助手工作台 | 配置一把热水三用枪 |  |
|  | 配置一套强吸手柄 |  |
|  | 配置一套弱吸手柄 |  |
|  | 配置十功能助手控制面板。包括：1个预设位按键，1个吐痰位按键，1个冷关灯开关按键，1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个漱口水加热按键。 |  |
| 地箱 | 内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 |  |
|  | 封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压； |  |
|  | 按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性。 |  |
| 医生椅 | 配置四向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-600mm |  |
| 保修 | 免费保修至少两年 |  |