附件三 ：

氩气刀参数

1用途

1.1能够满足呼吸内镜内镜下的各类手术。

2性能特点

2.1集切割、凝血、AIC氩气技术为一体，适合不同手术的要求。

2.2独具的内镜操作模式，氩气输出量可低至0.1升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作。

2.3工作模式：

2.3.1具有圈套器、ESD、消融、APC模块，并且每个模块有单独的操作界面，参数细节可以调节。

2.3.2氩气工作模式≥3个，圈套器工作模式≥5个，消融工作模式≥1个。

2.3.3内窥切模式(ESD)中的效果、宽度和时间间隔可以调节，其中效果≥4个，宽度≥4个，时间间隔≥9个。

2.4输出功率

ESD模式：内窥切Vp:770V；强凝:1-120W；柔凝:1-120W；

消融模式：1-120W；

圈套器模式：混切1:1-150W；混切2:1-150W；喷凝:1-80W；强凝:1-120W；柔凝:1-120W；

氩气模式：喷凝1：1-80W；喷凝2：1-80W；喷凝3：1-80W；

2.5主机采用全触摸高清液晶屏显示，液晶屏≥8吋，分辨率1280*800。（液晶显示控制软件提供国家认可检验检测机构出具的证书）

2.6具备中性电极面积检测功能，实时监测中性电极与病人皮肤的接触，一旦接触面积减少，机器自动报警并停止输出。

2.7具备功率反馈识别功能，即组织密度及时反馈，可及时检测组织阻抗大小的变化，输出功率大小自动调节以维持功率的恒定。

2.8具备PPS (功率峰值补偿系统)智能地提供毫秒级的功率补偿以满足初始切割时对功率的额外要求。2.9采用Argon Ion Coagulation技术，双路氩离子气流调控, 三种APC模式，具备功效脉冲驱动软件。（脉冲软件应提供国家认可检验检测机构出具的证书及检测报告）

2.10具有氩气堵塞保护功能，可实时监测喷嘴压力，避免喷嘴栓塞。

2.11氩气流量模块可智能分配气体流量，氩气流量输出范围0.1-5L/min，氩气流量调节精度0.1L/min（0.1-2.0L/min）；0.5L/min（2.0-5.0L/min）。具有高频电刀气体分配流量装置（流量装置应提供国家认可检验检测机构出具的专利证书）

2.12具有气源检测功能，AUTO-ADJ自适应压力调整，允许0.20-0.65MPa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制，具有氩气高频电刀堵塞保护软件。（堵塞保护软件应提供国家认可检验检测机构出具的证书及检测报告）

2.13兼顾内镜下的各种手术，特别设计有ENDO CUT 模式， 由微处理器自动控制切割与凝血的交替进行，保证对切割精度的良好控制，以满足手术要求。

2.14含有消融功能，能迅速将组织蛋白化，特别适用于扁平息肉的根除。消融电极根据组织阻抗的变化反馈到CPU自动切断输出，不会造成组织粘连及穿孔。

2.15无外置风扇自然散热，适用于层流净化手术室。

2.16可与国内外各品牌内镜配合使用。

2.17具备功能预设功能，不接入回路电极时可预置手术功能及功率。

2.18具备记录手术用时功能。

2.19具有开机自检功能，可有效判定外围配件是否良好并有代码报警提示。

2.20具备额定功率过压保护功能，即实际输出功率高于设定值时停止输出。

2.21具备高频漏电流保护功能。

2.22具备闭环回路功率校准电路。

2.23具备高频手术能量平台技术。（流量装置应提供国家认可检验检测机构出具的专利证书）

2.24防电击保护类型IEC I类 ,防电击保护程度CF型，除颤型。

2.25工作频率：400-480KHZ。

3	质保要求

3.1主机至少保修叁年，终身维修。在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，需提供免费维修；保修期满后，维修只能收取配件成本费。

配置基本要求

主机                      1台

高频连接线                1条

一次性圈套器              1条

中性电极                  10片

中性电极连接线            1条

氩气软电极(可重复性)      2条

压力表减压阀              1套

换气转接头                1个

电源线                    1条

脚踏开关                  1只

氩气瓶                    2个

氩气台车                  1辆

冷冻治疗仪技术参数

设备适用范围和适应证：用于气管支气管肿瘤，气管内管腔瘢痕狭窄、肉芽肿性病变、管腔病变或活检后引起的出血，气道内坏死物及异物的取出，支气管内膜结核，冷冻取活检。

技术参数：

- 主机具有冷冻、回温、探针工作状态指示功能，液晶屏显示，液晶屏操控。主机生命周期十年。

2.主机内置智能气体稳压装置，无需人工调整压力。一键开机，主机探针接口具有安插到位安全识别提示功能，即插即用，临床应用无需人工设置，快捷简便。说明书增加

3.探针降温时间＜4s。

4.冷冻回温时间＜5s 。

5.3种可复用的直径软管冷冻探针可选择，即探针至少有1.0㎜，1.8mm，2.4㎜三种直径规格。各直径规格探针应为可复用探针，其反复消毒灭菌后至少可使用200次。冷冻探针可用高温高压蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌，碱性戊二醛浸泡三种方式灭菌。

6.配备钢瓶10升两个，交替使用。

7.制冷剂二氧化碳(CO2)。

8.电源220V 50HZ。

9.探头温度-40℃至-88℃。

10.主机具有自动压力控制，仪表显示压力。

11.最大接地电阻0.1Ω。

12.输入功率50VA。

13.工作压力5MPa±0.2MPa ，冷冻系统能承受14MPa过载压力。

14.探针与电源间绝缘电压4KV。

15.对地漏电流<0.1mA。

16.安全分类：Ⅰ类 BF型。

17.脚踏开关符合医用脚踏开关要求，防尘防水等级IP68,寿命＞25000次。

18.设备使用后脚踏开关可应用于排空管路余气功能。

19.牵引力，冷冻探针应能够粘连提升最小60g的负载并最少保持45s。

20.高压软管能耐受14MP以上的气体压力。

22.无额外费用（无额外耗材）产生，设备到位即能投入临床使用。

售后服务要求：

1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如24小时内无法通过电话解决问题，维修人员在接到故障报告后48小时内到达医院现场。

2备件送达期限：不超过3天

3设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费

4提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

5根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

6提供操作手册

产品基本配置清单

冷冻手术治疗机主机1台

软管探针 （直径1.8毫米，气管镜2.0活检通道使用）1根

软管探针  (直径2.4毫米) 1根

软管探针  (直径1.0毫米) 1根

钢瓶2瓶

脚踏开关1副

电源线1条

钢瓶扳手1把

说明书1本