附件三 ：

超声高频集成手术设备

1、主机

1.1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。

1.2、具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。

1.3、具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

1.4、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

1.5、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

1.6、具备器械激发次数统计功能。

1.7、8英寸LCD触摸屏操控，分辨率1024 x 768 RGB，模式切换，功率调节，一触即达。

1.8、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

1.9、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。

1.10、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

1.11、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置

1.12、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。

1.13、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。

1.14、工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度 （非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。

1.15、主机重量≤12kg

1.16、电源输入电压100-240 VAC （±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率≥300W。

1.17、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。

1.18、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。

1.19、具备以太网接口，支持数据传输功能。

1.20、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。

1.21、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

2、超声刀功能

2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。

2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。

2.3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。

2.4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz（典型值 55.5kHz）。

2.5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。

3、高频单极功能

3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。

3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。

3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

3.6、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。

3.7、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。

3.8、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。

3.9、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。

3.10、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。

3.11、具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，保证切割不同组织始终流畅。

3.12、具备有功功率补偿技术，克服了线缆不同长度，类型，组织差异造成的无功功率损耗，确保了不同应用场景下切割手感，凝血效果保持一致

4、高频双极功能

4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

4.3、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。

4.4、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。

4.5、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

4.6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；

4.7、峰值电压≥150Vp。

喉返神经刺激仪技术参数

1.主机

1.1.	通道数量：4通道，可任意单独选择或同时选择 。

1.2.	頻道控制键：触摸键更加敏感。

1.3.	屏幕：触摸屏及电蓝色背景显示，肌电图和肌电信号值显示在屏幕上，更加直观清楚。

2.软件

2.1.	图示化提示：以直观的图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序。

2.2.	自检功能：自动检测功能，以“√”和“X”符号明确标识系统连接成功与否。

- 2.3. 信号标注与提示技术：可使用 NerveTrend技术，来标注刺激时的肌电信号，并能显示信号变化趋势，实时反馈神经功能状态；当信号值下降超过 50%时，主机会自动报警。

2.4.声音与语音提示：刺激探针接触神经有清晰提示音，完成刺激后，主机自动语音播报当次神经监测刺激肌电信号数值。

2.5.	软件更新：厂家负责更新系统软件，无需更换硬件

3.	记录电极

3.1.	皮下记录类型：成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监测神经支配的相应肌肉群

3.2.	声带记录电极：同厂生产气管插管一体化声带记录电极插管平滑表面，确保信号稳定同时保护声带不受医源性损伤

4.	阻抗测量

4.1.控制：自动“检查电极”特性

4.2.测量信号： 6 μA 或24 μA 峰- 峰，7.8 Hz 矩形脉冲

4.3.测量范围： 电极：0 k 至2 kΩ±0.5 kΩ

>2 k-175 kΩ ± 20%

接地和刺激回路 <25 kΩ

5.伪影检测和抑制

5.1刺激伪影：刺激伪影信号和静音信号可同步抑制；可调节至静音。

5.2双极电烙术抑制：在双极电刀术过程中持续监测<40 W

5.3静音夹输入ESU 灵敏度：单极ESU 切割/ 凝结

触点：5-100 W

空气放电10-100 W

5.4静音监护仪输入灵敏度：静音（0.6-2.0 Vrms）

非静音（<0.3 Volts Vrms）

5.5静音夹输入ESU 抗扰度：ESU<100 W 切割／凝结，

或（<3.0 Vrms 100-800 KHz 方波）

5.6电极导线关闭：带有“通道关闭静音和警告”消息的自动检测。

6.显示/触摸屏

6.1类型：高对比度，数字，图形彩色，在完全黑暗环境下可见。

6.2清晰度：显示全高清-1920H×1080W 像素

6.3专用功能事件触摸屏控制：触摸面板- 电容式多用和手套触摸兼容面 4095H×4095W

6.4纵向显示：20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000 5K, 10K, 20K, 50K,和100K μV 显示模式。

6.5事件捕获：在触摸屏上启用／禁用捕获模式指示器。

6.6时间尺度：25 ms、50 ms、100 ms 或20 s 显示模式。

7.	刺激电极：

7.1刺激类型：恒定电流

7.2刺激频率：可选择,1,2,4,7,10Hz

7.3刺激范围：0-30mA

7.4刺激控制：数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,1.0mA

7.5刺激调节：带刻度的触摸屏控制，并有指定电流和输送电流显示

7.6刺激测量： 在刺激范围内±0.02mA

7.7持续时间：	可选择，50,100,150,200,250uS

7.8内置保险丝：32mA,F型，250V 5x20 mm

7.9刺激探头：有普通刺激探头和球形头端手柄可调节刺激探头两种可选择

7.10双极电凝: 可在使用双极电凝术中进行同步监控

8.打印机输出/ 数据输出

8.1	USB接口：5个

9.视頻输出：

9.1接口：HD 1920 x 1080 分辨率

9.2连接：19 针 HDMI