附件三：

远程心电血压监护服务参数

一、服务内容

1）心电数据管理服务
包括提供安全可靠的心电监测数据病历档案、安全信息等数据存储服务，根据国家卫生部规定，每份监测数据和病历档案存储时间≥15年。

2）心电数据流通服务
支持包括与心电图机的双向通讯功能，支持有线或无线两种通讯技术，即可下发预约信息给心电图机，心电图机可实时获取全院心电的检查单信息，可单独获取指定科室的检查单信息，也可获取任意多科室组合的检查单信息。

3）心电数据预处理服务

    对采集到的心电数据进行分段，初步筛查掉干扰数据，减少判读时间，提高医生判读效率。

4）实时监测服务

4.1同时段可采集10人次心电监护数据并开展实时监测。

4.2实时监测监护墙支持监护窗口数量设置，范围：10*10/页，支持分辨率设置。

4.3支持单个窗口当前显示实时心电波形，支持分辨率、阈值、报告、刷新频率设置。

4.4支持实时显示单个患者12导联同步心电波形及相应参数(心率、P波、RR间期、S-T段)，支持实时显示患者的心率、血压、血氧，支持12导联同步心电波形回放、暂停及异常心电图实时打印。

4.5实时传输，设备与系统波形数据同步显示时延＜5秒。

5）危急值管理

可自定义配置危急值报告的传送路径；危急值和普通异常心电图可单独分开管理；按照疾病的严重程度，自动排序，危急值自动置顶；达到危急值预警，自动推送至指定的危急值处理小组的微信群；支持心电白金算法进行危急值管理质量控制。
6）预警服务

6.1具备“语音播报”、“电话通知”的预警服务；提供实时心电数据预分析及紧急必要时，向院方发出警示与建议等服务。

6.2微信群信息推送，人工预警电话提醒服务

7）预分析报告服务

支持波形数据实时转换，提高动态心电及血压等报告出具速度，支持手动导入心电数据功能，在导入时进行数据实时压缩，压缩率不大于20%，支持上传中间数据(心电数据压缩包和报告分析数据)，支持上传数据到指定的FTP服务器。

8）数据管理与统计服务
支持患者信息管理：具有新建、修改、查找患者信息功能，支持患者心电数据删除与备份功能。具有将分析结果中的异常情况按小时分时统计，方便查看全天不同时间的异常情况功能，支持对患者使用设备的不同状态进行分类统计。

9）编辑服务

9.1模板编辑具有demix反混淆波形叠加分析功能；具有模板类型修改与模板合并功能；具有可选择任意导联，重新模板分类功能。提供多种诊断模板，具有插入诊断结论功能，方便诊断结论输入；可通过WEB，临床医生就可以调阅该心电图报告进行分析、审核，支持把报告打印出来；插入心电图片段按时间自动排序功能。

9.2心拍编辑编辑心拍类型；对心拍实现批量输入、批量删除、批量修改、批量插入功能。

9.3事件编辑具有室性类异常、室上性类异常、最快心率、最慢心率自动统计与编辑功能；具有房颤、房扑手动编辑功能；事件统计列表、单事件波形列表与12导联波形同屏显示。

9.4支持心室晚电位编辑功能。

10）房颤筛查
支持P波定量功能，具有24小时监护房颤筛查。

11）血压分析
11.1支持动态血压分析功能。

11.2可远程启动相关联的动态血压测量；可远程对病患发送通知信息。

12）远程判图服务

能够实现异地佩戴、远程判读、本地打印报告的工作模式，有效解决基层医疗机构无Holter判读能力问题。

13）在网服务

设备在线管理，可在客户端对设备进行统一管理，数据通过4G/WIFI在网传输，保证数据实时性。

14）应用拓展服务

14.1可绑定移动端设备，通过微信小程序等功能对患者及设备进行管理；可通过移动端设备实时掌握患者状况，接收预警信息等通知消息。

14.2可进行开单、戴机、摘机等业务操作流程。可实时查看设备状态：导联线状态、电池状态、通信信号状态、佩戴时长以及设备位置。

14.3按10、20、30分钟、1小时、2小时实时统计生理参数；按10、30分钟、1小时统计心律失常，如有心律失常事件会以不不同颜色标记心律失常风险；可实时监控P波参数，并进行房颤风险实时分析；可实时对S-T波分析；可实时按小时或24小时进行散点图分析，并可查看不同心电事件对应的波形；可实时进行心率趋势图分析；可实时显示心电事件列表，并显示出发生该事件对应的时间点和波形图。

14.4直观显示危机值。当危机值发生时，会直接在病人信息旁以红色字体显示“危机值-警告”，提醒医护人员注意。

14.5提供报告解读，将报告医疗语言解释为通俗易懂的沟通语言，协助医生与患者沟通。

15）数据对接服务

通过数据对接等方式可接入院内原有数据（需原有系统进行对接或提供数据接口），可接入院内HIS系统，同步单据信息。

16）远程控制服务

可远程控制患者佩戴的设备，远程解决患者佩戴途中的问题。

二、硬件参数

1、动态心电监护仪（10台）

1.1.可对患者进行心电监护，也可进行24小时动态心电监测用，监护时长≥24小时；

1.2.导联体系：wilson体系、10电极；至少同步十二导联，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6；

1.3.标准灵敏度：10mm/mV±5%；噪声电平≤30μV；共模抑制比≥80dB；耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化≤±10%；最小检测信号：50μVp-p。产品安全类型:内部电源CF型应用部分；波形通道配置：1-12道可配置；输入阻抗≥20MΩ；幅频特性：0.67Hz-40Hz；
1.4.时间同步：自动时间校准；断点续传：心电数据支持断点续传、自动上传；屏幕显示：同屏十二道心电波、心率、设备工作状态、采集增益、走纸速度、电池电量、用户信息（工作状态下显示）等

1.5.输入方式：至少浮地；数据导出：网络自动上传；电源：3.85V-4.4V可充电锂电池；标配存储：3G；屏幕尺寸:≥4.0英寸；电容屏：分辨率≥480×800；心率测量范围：30-200bpm，精度：≤输入心率的±10%或5bpm中较大者.

1.6.屏幕显示：同屏十二道心电波、心率、设备工作状态、采集增益、走纸速度、电池电量、用户信息（工作状态下显示）等；无线功能：4G全网通、WiFi、蓝牙
1.7.报警功能：心率失常报警范围为：50bpm-100bpm；上下限可调整；报警启动时间：本机≤10s；存储容量存储24小时×7天
1.8.传输方式：24小时实时传输；实时发送：支持24小时实时发送；一键求助：发送求助信息；报警类型：包含导联脱落、心律异常、电量检测报警、网络信号中断等（提供报警类型相关证明材料或截图）；
1.9.内置扬声器：可发出声音提醒及预警；手动发送：手动触发发送当前片段数据；冻结波形：冻结当前屏幕显示的波形；导联选择：选择屏幕显示的导联，支持“肢导”和“胸导”快速选择，或者选择任意导联组合。

1.10.支持全景式远程操控设备，避免因患者误操作造成的数据丢失，随时提醒患者佩戴状态。

2、远程动态血压监测仪（10台）

2.1通讯接口：4G/5G网络数据传输。

2.2测量方式：逐步释压的振荡测量法。

2.3测试方法：支持在线测量/时时数据时时上传。

2.4显示方式：数字液晶显示屏。

2.5语音提示功能：白间：07：00-21：00语音提示，晚间：21：00-07：00关闭语音提示(默认设置）软件上可设置24小时全程无语音提示。

2.6测量范围：0-300mmHg；
A)显示分辨率：1mmHg;

B)收缩压监测范围：40-255mmHg;

C)舒张压监测范围：30-195mmHg;

D)可重复性不大于4mmHg;

E)误差±3mmHg；

F)标准偏差不超过8mmHg;

G)平均误差不超过±5mmHg

2.7脉搏数范围：30-200次/分钟
A)读数数值的±2bpm；

B)脉搏分辨率1bpm；
2.8测量精确度：±0.4kPa（±3mmHg）。

2.9单次测量时间：在30秒～50秒之间。

2.10监测持续时间：24小时，48小时，对错误数据进行自动重测1次。

2.11过压保护：在正常充气状态最大压力不超过300mmHg，设备能够自动释压(电子控制排气阀或双重自动恒速排气阀)。

2.12低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有语音提示。

2.13掉电数据保护：数据保护，永久保存，不丢失。

2.14测试数据存储量：系统无上限储存数据。

2.15电源：锂电池供电，1400mA。充电一次可以使用48小时以上（根据BPPump2模拟高压值120mmHg,低压值80mmHg、心率80次/分钟试验的结果，根据血压不同测量时长可能不同）

2.16输入功率：充气打压时，电流380mA。

2.17规格尺寸：110mm*62mm*32mm。

2.18重量：185克（包括电池）。

2.19工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%

2.20大气压力：80kPa～105kPa

2.21贮存条件：温度：-20℃～55℃；相对湿度：≤93%

2.22手动血压测量：按设备启动键可以启动测试，而并不干扰已设定的自动血压测量的时间间隔（即：监测中途可加单次测量）。

2.23时钟功能：与服务器时间同步。

2.24适用范围：用于24小时内设定的不同时间段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率，测量信息可进行无线传输，供医护人员参考分析。

2.25血压管理软件功能：

用户访问控制：用户通过账号和密码来控制访问。

使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式等模式进行血压监测。

可以新增多种自定义的时间段，也可以删除自定义时间段。

定时模式有5，15，20，30，60，120分钟时间间隔设置。

自动模式分日间测量间隔和夜间测量间隔。

具有血压、脉搏趋势图形显示，辅助医生进行二次诊断。

能够智能识别病人测量方式（手动、自动）。
提供血压变异系数、夜间血压下降率、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上。

提供血压负荷、昼夜节律、动脉硬化指数自动分析结论。

支持自动生成诊断小结，符合卫生系统诊断标准。

支持PDF、Wrod格式报告打印，彩色打印等功能。

提供多种图标辅助分析工具，趋势图、拟合图、饼图、柱状图等。

软件首页可以时时监测在线测量用户血压值。

软件可以设置预警血压值，超出预警血压值的，首页预警提示弹窗。

软件可以根据月份查询所有的血压测量记录。

软件可以查看血压分类：一级高血压、二级高血压、三级高血压。

软件可以设置过滤模式：错误数值生成报告时不进行统计。

分级管理：上级可以管理下级。



