附件三 ：

眼科电脑验光仪一台参数要求

一、测量模式：

屈光度测量模式

角膜曲率/屈光度

角膜曲率模式

*屈光度形式地形图

*哈特曼波前传感技术

*人眼波前像差图显示

3D全自动大范围自主跟踪测量

二、屈光度：

顶点距离：	0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm

*球镜度：	-30.00D~+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D）

柱镜度：	0.00D~±12.00D（每步：0.12D，0.25D）

轴位：	0°~180°（每步1°）

散光符号：-，+，±

三、角膜曲率：

曲率半径：	5.00~13.00mm（每步0.01mm）

*角膜屈光度：	25.96~67.50D（折射率1.3375）

角膜散光：	0.00~±15.00D（0.05/0.12/0.25D）

角膜散光轴位	0°~180°（每步1°）

最小可测瞳孔直径：	2.0mm

瞳距	10~85mm

四、设备配置

打印机：自动切纸，热敏打印机

显示器：≧10英寸彩色液晶触摸显示器

视标：风景云雾图，自动雾视

数据传输方式：USB，RS-232，HDMI，LAN，蓝牙，WIFI

- 360度视角大仰角显示屏：	触摸屏旋转角度：360°可调

外壳：全机哑光烤漆等耐腐蚀材质

机头升降：电动升降

额托：电动升降额托

操作模式：	全自动/手动/单眼自动/检测测量模式

行程范围：	XYZ方向自动追踪：左右±42.5mm 前后±18mm 上下±20mm

*镜头特性：哈特曼微透镜阵列

（注：*为核心技术参数）