附件三 ：

眼科视野计一台参数要求

1、刺激产生方式：隐蔽LED阵列

*2、最大检测范围：左右共180°

3、检测距离：	30cm

4、视野屏背景亮度	31.5 asb ( 10cd/m2 )，100 cd/m2

5、视标尺寸	Goldmann III

*6、视标亮度	0.08 asb – 10,000 asb （0-50 dB）

7、视标呈现时间	200ms，可配置

8、检查策略：

8.1阈值检测模式	T10-2，T24-2，T30-2，T-Macula (黄斑)，T60-4,  T-NS(鼻侧阶梯)

8.2阈值检测策略：全阈值，Fast Ladder, HISA，标准阈值

*8.3阈上值检测模式：S-40,  S-64,  S-76,  S-80,  S-Armaly，S60,  S-NS(鼻侧阶梯)，水平视野，SF-81,  SF-120,  SF-135

8.4阈上值检测策略：两区，三区，定量缺损

9、固视监测	Heijl/Krakau盲点检测，红外眼位跟踪，实时凝视监视，凝视跟踪，瞳孔检测

10、分析软件：VFI视野指数分析，单/多视野分析，单视野分析， HISA智能分析

11、响应器：手持

12、操作系统：

*12.1操作系统：专用Linux操作系统，防病毒

12.2操作界面：≧5寸LCD触控屏，键盘鼠标

12.3存储空间：≧32GB，存储超过100万次检查结果

12.4数据备份：U盘，移动硬盘，网络备份

13网络接口：以太网接口

14产品寿命：铭牌上产品使用寿命≧15年

15.电气要求：电压：100-240V   频率：50～60Hz    功耗：150W

（注：*为核心技术参数）