附件三 ：

肿瘤热疗机

- 一、设备用途

- 1、设备临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。

二、主要技术指标：

1、输入功率：≤2500VA；

2、额定工作频率：3～30MHz；（提供产品彩页或说明书或原厂技术白皮书或国家认可的第三方合法检测机构出具的检测报告）

3、工作电源：AC220V/50Hz；

4.单组电极最大输出功率：≥1000W±20%；（提供产品彩页或说明书或原厂技术白皮书或国家认可的第三方合法检测机构出具的检测报告）

- 5、应用软件显示功率实时曲线、温度实时曲线、时间设定功能；

- 6、数据库病历可导出为EXCEL电子表格文档，具有热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能，支持打印功能。

7、治疗时间：1～120min范围内连续可调，步距1min，精度为±5s；（提供产品彩页或说明书或原厂技术白皮书或国家认可的第三方合法检测机构出具的检测报告）

8、测温系统要求：

8.1具有光纤温度传感器的实时测温单元；

8.2温度传感器≥5路；

8.3具备可连续实时测量温度功能；

8.4温度数据显示范围30℃-45℃；

8.5测温精度±0.3℃。

9、全自动升降臂，可控式电极板，上极板行程≥180mm，下极板行程≥35mm；

10、全电控治疗床，床面行程≥500mm，可以对病人全方位治疗；

11、配备大、中、小三种型号的极板，满足不同部位的治疗需求；

12、治疗主机箱可根据患者体位不同进行前后移动，行程≥190mm；

- 13、具有故障保护功能如：病毒、死机、干扰等，极大的增强了仪器的可靠性，并可手动紧急关机。

14、电子管：大功率电子管，兼顾放大和振荡的作用，抗过载和抗冲力能力强，输出功率大。

15、配置屏蔽设施：配备有六面铜网电磁波电磁屏蔽室；

16、屏蔽技术：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽，主机中增加滤波器，电路中增加滤波电路，且设备符合EMC标准，抗干扰能力强，机器性能更加稳定；