附件三 ：

磁刺激仪招标参数

- 1.整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。

- 2.产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。

- 3.注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。

- 4.分体式结构，磁刺激主机、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，安全稳定，座椅靠背角度可调，可放平至180。

- 5.座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换，更加方便。

- 6.采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。

- 7.脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla。（须提供第三方检测报告或产品使用说明书证明）

- 8.当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。

- 9.磁感应强度最大变化率：≥10kT/s～150kT/s。

- 10.配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。

- 11.运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性。

- 12.具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激5种脉冲输出模式，满足临床多种应用场景需求。

- 13.具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。

- 14.具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。

- 15.系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。