附件三 ：

内镜室、口腔科清洗纯水设备一台参数要求
一、技术参数
1.源水要求：符合《国标GB 5749-2022》，城市自来水/地下水TDS≤200PPM，进水压力：0.15Mpa～0.5Mpa，水温5～35℃，进水流量＞1500L/H；

2.产水水质：符合YY 0992-2023中国国家行业标准，符合WS 310.1-2016中国国家行业标准；

3.产水量：≥600L/H（ 25℃）；

4.脱盐率：≥99%，回收率：≥35%；

5.纯水水质：电导率＜5.1μs/cm（ 25℃），总有机碳（TOC）＜50ppb（ng/g），二氧化硅（SiO2）截留率＞99.9%，PH=6.2～6.8（源水PH7.0）；

6.纯水箱容量：≧300L；

7.输出流量与压力：3100L/H＜Q＜3200L/H（ 25℃）（厂家测试数据、安装管道和滤芯等存在差异，仅供参考）

8.安装环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度
≤80％，大气压力范围；70kPa～106kPa，电源电压：三相AC 380V±10%（配零线和接地）；电源频率：50Hz；噪音水平＜65dB，1米处；设备功率＜3000KW。 

9.设备尺寸：主机：700mm*1000mm*1700mm±10mm；水箱：直径φ600mm*高H1780mm±10mm（含呼吸器）。
二、整机性能

1、外置高密度聚乙烯无菌水箱；

2、进口海德能反渗透膜；

3、运行状态可视化界面，≧7寸触摸屏人机界面；

4、在线监测电导率仪；

5、输出恒压，压力范围可调；

6、反渗透膜自动冲洗；

7、纯水管路终端细菌过滤拦截装置；

8、外观简洁化工业设计；

*9、预约或适时选择纯水输送（提供操作界面图）

*10、采用主/次循环输送管道（提供第三方证明文件及纯水输出管道流程图）

*11、报警、运行、操作记录（提供操作界面图）；

*12、耗材使用剩余时间提醒（提供运行界面截图）；

*13、负压安全阀的设计，预处理部分稳定可靠运行（提供实物图）

三、商务条款：

1．设备保修期2年（耗材除外），自验收合格之日起计算,保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务(含零配件的更换)。

2．保修期满后,提供终身维修,用户只需付零配件费用，对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时。在1小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到用户故障通知后24小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。

（注：*为核心技术参数）


